淮南市复肥产品质量监督抽查实施细则

（2025版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

将样品缩分至约1kg，再缩分成两份，分装于2个洁净、干燥的塑料瓶中。1瓶作为检验样品，另1瓶作为备用样品。

2 检验依据

表1复合肥料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 总氮(N) | GB/T 8572—2010 |
|  | 有效磷(P2O5) | GB/T 15063—2020 |
|  | 氧化钾(K2O) | GB/T 8574—2024 |
|  | 总养分(N+P2O5+K2O) | GB/T 15063—2020 |
|  | 水溶性磷占有效磷百分率 | GB/T 15063—2020 |
|  | 硝态氮 | GB/T 3597—2002 |
|  | 粒度(1.00mm~4.75mm或3.35mm~5.60mm) | GB/T 24891—2010 |
|  | 氯离子 | GB/T 24890—2010 |
|  | 总砷 | GB/T 23349—2020 |
|  | 总镉 | GB/T 23349—2020 |
|  | 总铅 | GB/T 23349—2020 |
|  | 总铬 | GB/T 23349—2020 |
|  | 总汞 | GB/T 23349—2020 |
|  | 总铊 | GB 38400—2019 |
|  | 缩二脲 | GB/T 22924—2024 |

表2 掺混肥料(BB肥)

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 总氮(N) | GB/T 8572—2010 |
|  | 有效磷(P2O5) | GB/T 15063—2020 |
|  | 氧化钾(K2O) | GB/T 8574—2024 |
|  | 总养分(N+P2O5+K2O) | GB/T 21633—2020 |
|  | 水溶磷占有效磷的百分率 | GB/T 15063—2020 |
|  | 粒度(2.00mm~4.75mm) | GB/T 24891—2010 |
|  | 氯离子 | GB/T 24890—2010 |
|  | 总砷 | GB/T 23349—2020 |
|  | 总镉 | GB/T 23349—2020 |
|  | 总铅 | GB/T 23349—2020 |
|  | 总铬 | GB/T 23349—2020 |
|  | 总汞 | GB/T 23349—2020 |
|  | 总铊 | GB 38400—2019 |
|  | 缩二脲 | GB/T 22924—2024 |

表3 有机无机复混肥料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 总氮(N)含量 | GB/T 17767.1—2008 |
|  | 有效五氧化二磷(P2O5)含量 | GB/T 15063—2020 |
|  | 总氧化钾(K2O)含量 | GB/T 17767.3—2010 |
|  | 总养分(N+P2O5+K2O)含量 | GB/T 18877—2020（含第1号修改单） |
|  | 有机质含量 | GB/T 18877—2020（含第1号修改单） |
|  | 酸碱度(pH值) | GB/T 18877—2020（含第1号修改单） |
|  | 粒度(1.00mm~4.75mm或3.35~5.60mm) | GB/T 24891—2010 |
|  | 氯离子含量 | GB/T 18877—2020（含第1号修改单） |
|  | 总砷 | GB/T 23349—2020 |
|  | 总镉 | GB/T 23349—2020 |
|  | 总铅 | GB/T 23349—2020 |
|  | 总铬 | GB/T 23349—2020 |
|  | 总汞 | GB/T 23349—2020 |
|  | 总铊 | GB 38400—2019 |
|  | 钠离子含量 | NY/T 1972—2010 |
|  | 缩二脲 | GB/T 22924—2008  GB/T 22924—2024 |
|  | 蛔虫卵死亡率 | GB/T 19524.2—2004 |
|  | 粪大肠菌群数 | GB/T 19524.1—2004 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 38400-2019 肥料中有毒有害物质的限量要求

GB/T 15063-2020 复合肥料

GB/T 21633-2020 掺混肥料（BB肥）

GB/T 18877-2020 有机无机复混肥料

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则淮南市市场监督管理局管理。