淮南市食品药品检验中心药品检验检测设备采购清单

| 序号 | 设备名称（大类） | 设备数量（台/套） | 设备配置和主要性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效液相色谱仪 | 1 | 1、系统压力优于 60MPa/45MPa。 2、自动进样器交叉污染优于 0.01%。 3、定性测量重复性应≤0.5%。 4、定量测量重复性应≤2%。 5、同时配备紫外检测器和荧光检测器。 6、荧光检测器短期噪音：<0.1 LSU/h（1ml/min水）。 7、样品容量：可放置130个以上2mL样品瓶。 8、紫外可见检测器波长范围：190～600nm。 |
| 2 | 高效液相色谱仪 | 1 | 1、系统压力优于 60MPa/45MPa。 2、自动进样器交叉污染优于 0.01%。 3、定性测量重复性应≤0.5%。 4、定量测量重复性应≤2%。 5、配备紫外检测器和示差折光检测器。 6.紫外检测器波长精确度±1nm。 7.示差折光率范围1.00-1.75RIU。 |
| 3 | 高效液相色谱仪 | 1 | 1、系统压力优于 60MPa/45MPa。 2、自动进样器交叉污染优于 0.01%。 3、定性测量重复性应≤0.5%。 4、定量测量重复性应≤2%。 5、同时配备紫外检测器和二极管阵列检测器；一体式独立柱塞，双压力传感器反馈回路，无需阻尼器，流量范围：≤5 mL/min。 6、最高操作压力：≥9500psi，预设梯度曲线：11条，包括线性、凹线（4）、凸线（4）和步进（2）梯度变化。 7、二极管阵列检测器波长范围：190～800nm，且使用单一光源。 8、流通池：梯形狭缝池。 |
| 4 | 高效液相色谱仪 | 1 | 1、系统压力优于 60MPa/45MPa。 2、自动进样器交叉污染优于 0.01%。 3、定性测量重复性应≤0.5%。 4、定量测量重复性应≤2%。 5、同时配备紫外检测器和二极管阵列检测器；一体式独立柱塞，双压力传感器反馈回路，无需阻尼器，流量范围：≤5 mL/min。 6、最高操作压力：≥9500psi，预设梯度曲线：11条，包括线性、凹线（4）、凸线（4）和步进（2）梯度变化。 7、二极管阵列检测器波长范围：190～800nm，且使用单一光源。 8、流通池：梯形狭缝池。 |
| 5 | 高效液相色谱仪 | 1 | 1、系统压力优于 60MPa/45MPa。 2、自动进样器交叉污染优于 0.01%。 3、定性测量重复性应≤0.5%。 4、定量测量重复性应≤2%。 5、同时配备紫外检测器和二极管阵列检测器；一体式独立柱塞，双压力传感器反馈回路，无需阻尼器，流量范围：≤5 mL/min。 6、最高操作压力：≥9500psi，预设梯度曲线：11条，包括线性、凹线（4）、凸线（4）和步进（2）梯度变化。 7、二极管阵列检测器波长范围：190～800nm，且使用单一光源。 8、流通池：梯形狭缝池。 |
| 6 | 离子色谱仪 | 1 | 1、管路均为 PEAK 材质，耐 pH 0-14。 2、流速范围：优于 0.010～10.00mL/min。 3、泵梯度精度和准确度：≤0.5%。 4、系统耐压≥40Mpa。 5、高效高容量阴离子分离柱，色谱柱耐受pH 0-14的工作范围，可耐受3000 psi以上压力。 6、配有原厂自动电解连续再生微膜抑制器。 7、电导检测器：检测器分辨率：≤0.00238nS/cm。 8、在线电解淋洗液发生器。 |
| 7 | 气相色谱/质谱联用仪 | 1 | 1、质量数范围：2-1000amu 或更宽，以 0.1amu 递增。 2、灵敏度 EI SRM/MRM: 100fg OFN，S/N>15000-1；EI Full Scan: 1pg OFN, S/N>1500-1。 3、分辨率：0.5~4 amu 分辨可调。 4、最大扫描速度：≥20000 Da/sec。 5、MRM 扫描速率：≥300 个 MRM / 秒。 6、操作温度：室温以上 4℃-450℃。 7、温度分辨：1℃温度设定，0.1℃程序设定。 8、分流 / 不分流毛细管柱进样口。 9、离子源：无线式组装离子源，一体化设计，推斥极、离子盒、源透镜和RF透镜必须整合在单一的套筒内。 10、S型离子通道与离子源通过RF透镜直接接触，在仪器实际使用中，RF透镜与S型离子通道通过四个保护鞘相联，同时加载电压，避免S型离子通道受到污染。 11、仪器检出限（IDL）≤ 4 fg，（1 fg OFN 八次连续不分流进样，监测 m/z 272 离子的峰面积，置信区间为 99％）。 12、采集速率： SIM模式，采集速率≥240 scans/sec；SRM模式：800SRM/sec。 |
| 8 | 液相色谱/质谱联用仪 | 1 | 1、质量范围：≥m/z 3000。 2、MRM 最小驻留时间≤0.5 ms。 3、ESI + 灵敏度（仪器检出限）：1 pg 利血平进样，m/z 609>195，S/N > 550000。 4、ESI - 灵敏度（仪器检出限）：柱上 1 fg 氯霉素连续进样 10 针，m/z 321>152，RSD <10%，S/N> 550000。 5、系统耐压≥15000psi。 6、流量精度≤0.05% RSD。 7、交叉污染≤0.001%。 8、具有自动连续可变冲程设计。 9、泵的最大耐压：≥1300Bar。 10、四极杆质量分析器：可控温≥100℃，若不能控制温度，需额外提供两套原装四极杆备用。 11、碰撞池为弯曲六极杆设计，非直型设计可有效去除中性碎片。 12、一键触发式的全自动调谐系统，调谐液自动输送，自动参数优化，无需蠕动泵，无需手动步骤。 |
| 9 | 电子分析天平 | 1 | 1、最小显示：0.01mg。 2、线性误差0.1mg。 |
| 10 | 电子分析天平 | 1 | 1、最小显示：0.01mg。 2、线性误差0.1mg。 |
| 11 | 电子分析天平 | 1 | 1、最小显示：0.01mg。 2、线性误差0.1mg。 |
| 12 | 原子吸收分光光度计 | 1 | 1、稳定性：（测铜）15min 基线稳定性：漂移不超过 ±0.008Abs、噪声≤0.006Abs。 2、火焰法：（测铜）检出限≤0.02μg/mL、精密度≤1.5%。 3、仪器主机 ：火焰/石墨炉全自动一体化设计，火焰、石墨炉原子化器无需机械切换，无需调整石墨炉自动进样器。 4、背景校正：火焰使用氘灯背景校正，石墨炉使用氘灯及交流塞曼背景校正，可校正高达3A的背景，对2A的背景，误差小于2%，对1A的背景，误差小于1%。 5、光源灯座 ：六灯座以上，配备独立电源，可同时点亮6灯预热，自动选择并准直。 6、空心阴极灯：进口全编码空心阴极灯，可直接用国产空心阴极灯，无需任何转接头。 7、光路：双光束系统；波长：180－900nm，自动选择。 |
| 13 | 原子吸收分光光度计 | 1 | 1、稳定性：（测铜）15min 基线稳定性：漂移不超过 ±0.008Abs、噪声≤0.006Abs。 2、火焰法：（测铜）检出限≤0.02μg/mL、精密度≤1.5%。 3、火焰和石墨炉采用分体式设计，包括独立的火焰和石墨炉部分，能够同时进行火焰和石墨炉测定，无需切换；火焰和石墨炉部分有各自独立的进样系统、原子化系统、分光系统和检测系统，由一套基础软件、一台PC即可同时控制火焰和石墨炉。 4、灯座数≥16个，元素灯切换时无任何机械转动，可同时点亮预热8个灯。 5、分析能力：具有多元素快速序列分析能力，可单次进样同时测定同一样品中多元素（2min内至少可测同一样品中10个以上不同待测元素）。 6、具有在线内标校正技术（单次进样即可同时样品中内标元素和待测元素），可以校正由于物理干扰、样品制备误差和长期使用的仪器漂移等所造成的偏差，提高结果的准确度和精密度。 7、石墨炉最高加热温度≥3000℃，软件可设置到3000℃。 |
| 14 | 近红外光谱仪 | 1 | 1、光谱分辨率：0.09cm-1。 2、信噪比：65000:1。 3、扫描速度：65 张光谱 / 秒。 4、波数精度：0.005cm-1。 5、光阑：200 档连续可变高精度光阑。 6、光谱分辨率: 优于0.09cm-1。 7、全光谱线性准确度：优于0.1%T。（ASTM E1421 标准方法检测）。 8、信噪比：优于65000:1；（4 cm-1分辨率，1分钟扫描）。 9、光谱范围：7800-350cm-1，可扩展至28000-10cm-1。 10、快速扫描：基本功能每秒65张光谱（@16 cm-1，MCT），可升级至每秒130张光谱。 |
| 15 | 旋光计 | 1 | 1、测量范围：旋光度：-89.9°～ +89.9°。 2、旋光度测量精度：0.001°（-89.9°～ +89.9°全量程范围内）。 3、旋光度测量准确性： 0.003°（-89.9°～ +89.9°全量程范围内）。 4、环绕式帕尔贴控温系统，样品池控温10-45℃，控温精度0.1℃。 5、仪器配置具有无线智能识别功能，对旋光管及标准石英管进行自动识别和配置。 |
| 16 | 自动溶出度仪 | 1 | 1、转速范围：10-250 rpm。 2、精度：25-250RPM 时为 ±1%，10-25RPM 为 ±2%。 3、转轴晃动度：≤±1.0mm。 4、溶出杯数：14杯。 5、温度范围：室温-55℃（可选70℃）。 6、温度精度：±0.1℃。 7、一体式桨轴和篮轴，确保垂直度。 8、溶出实验时，在取样点之间可设置程序升温。 9、溶出实验多点取样时，可在不同取样点设置不同转速。 |
| 17 | 微波消解仪 | 1 | 1、自动连续微波功率输出系统；微波反应腔，温度反应精度 ±0.1℃；检测频率 200 次 / 秒，检测区间 0-330℃；超高压罐组件最大压力 2200psig，最高温度 310℃。 2、单反应腔预加压式超级微波系统，所有样品内插于同一个单反应室的水浴溶液内，单罐单次最大样品处理数量：≥40个。节能环保设计，微波功率 1500W。 3、最大工作压力：≥200Bar（3000PSI）；最大操作温度：300℃。 4、反应釜同时具备电子锁扣和机械螺纹锁双重锁紧安全装置。 5、不锈钢单反应腔内径≥98mm，可支持同时处理≥16mm直径消解罐20个以上。 6、为保持足够的微波能量密度，预加压不锈钢单反应腔容积≤1.5L ；内衬的装载浴液的单反应罐可自动气动升起无需人工取放，且此单反应罐须为耐用的平底设计，不得具有突起和凹槽等异形设计。 7、具有2个分别独立的垂直自动升降系统：样品架定轨自动升降和定位；装载浴液的内衬杯自动提升。2重自动升降系统可分别独立控制，互不影响。 |
| 18 | 薄层扫描仪 | 1 | 1、测量方式：反射吸收法、透射吸收法、反射荧光法、透射荧光法。 2、波长准确度：±1nm。 3、波长重现性：优于 0.1nm。 4、扫描速度：0~120mm/s。 5、数模转换：24 位 A/D，八通道，20μs、2 次转换。 6、扫描方式：线性扫描，单波长、双波长和多波长扫描。 7、光谱带宽：标配5nm 和20nm（5 nm满足高分辨率检测需求；20 nm 满足高强光检测要求）。 8、扫描狭缝：长0.2 ~ 12 mm（17种），宽0.05 ~ 1.2 mm（11种），40种长宽比5：1以上有实际使用价值的组合，具有micro/macro透镜确保细小狭缝出射光能有足够强度。 9、软件可同时控制全自动点样仪、数码成像系统、展开仪、扫描仪等所有薄层色谱仪器。 10、仪器系统自检：针对设备相关的机械、电路、光源等性能可定期一键自检，并自动出具完整的仪器性能自检报告。 |
| 19 | 电位滴定仪 | 1 | 1、具备DET动态滴定、MET等量滴定、SET终点设定滴定、MEAS测量、CAL校正，MEAS Conc离子浓度测量等模式。 |
| 20 | 离心机 | 1 | 1、最大转速≥10000r/min。 2、温度范围（-20-40℃）。 3、最大容积50ML。 |
| 21 | 紫外可见分光光度计 | 1 | 1、波长范围：190nm－1100nm 。 2、吸光度线性范围：-3.0～5.0A。 3、波长准确度：±0.5nm。 4、光度精确度：±0.002A。 |
| 22 | 费休氏水分测定仪 | 1 | 1、测定范围：0.001%-100%。 2、水分浓度分辨率：≤0.001ppm。 3、重复性：RSD ≤ 0.5%。 |
| 23 | 细菌内毒素测定仪 | 1 | 1、灵敏度范围：0.5-0.005EU/mL；1.0-0.01EU/mL；5.0-0.05EU/mL；10.0-0.01EU/mL。 2、自行控制温度，温度精确度要求：各孔的校验温度基准为37℃±1℃。 3、采集波长：395nm。 |
| 24 | 抑菌圈测定仪 | 1 | 1、自动检测实验室温湿度变化并记录。 2、配有数据自动输入器。 |
| 25 | 蒸汽灭菌锅 | 1 | 1、设计压力：0.42Mpa，设计温度：151℃。 2、温度显示、控制精度：0.1℃。 3、使用温度范围：45--135℃。 4、最高使用压力：0.26MPa。 |
| 26 | 低温冰箱 | 1 | 1、容积：≥300L。 2、储存温度：冷藏室温度2～8℃。 3、冷冻室温度：-10～-26℃ 。 4、温度均匀性:冷藏室≤2℃，冷冻室≤2℃。 |
| 27 | 低温冰箱 | 1 | 1、容积：≥300L。 2、储存温度：冷藏室温度2～8℃。 3、冷冻室温度：-10～-26℃ 。 4、温度均匀性:冷藏室≤2℃，冷冻室≤2℃。 |
| 28 | 低温冰箱 | 1 | 1、容积：≥300L。 2、储存温度：冷藏室温度2～8℃。 3、冷冻室温度：-10～-26℃ 。 4、温度均匀性:冷藏室≤2℃，冷冻室≤2℃。 |
| 29 | 马弗炉 | 1 | 1、使用温度范围：100℃—1150℃。 2、最高温度到达时间：约80分钟。 3、温度调节精度：±1.5℃（at 1150℃）。 4、加热功率：3.25KW。 |
| 30 | 酸度计 | 1 | 1、PH测量范围： -2.000－20.000。 2、mV：-2000~+2000mV。 3、温度：-30.0~130.0℃。 4、精度：pH±0.002pH。 |
| 31 | 酸度计 | 1 | 1、PH测量范围： -2.000－20.000。 2、mV：-2000~+2000mV。 3、温度：-30.0~130.0℃。 4、精度：pH±0.002pH。 |
| 32 | 酸度计 | 1 | 1、PH测量范围： -2.000－20.000。 2、mV：-2000~+2000mV。 3、温度：-30.0~130.0℃。 4、精度：pH±0.002pH。 |
| 33 | 融变时限测定仪 | 1 | 1、温控范围：36.0～38.0℃。 2、搅拌速度：50～150 r/min。 3、速度精度：±5 r/min。 4、介质容积：500～1000mL。 |
| 34 | 集菌仪 | 1 | 1、功率：100w。 2、转速：0-220rpm。 3、悬架总高度：37cm。 4、外形尺寸：50×30×10cm。 |
| 35 | 精密恒温水浴 | 1 | 1、温度范围：覆盖 +5℃ 至 +90℃。 2、温度波动：≤ ±0.05℃。 3、温度均匀性：≤ ±0.1℃。 4、控制器工作温度范围：RT+10~250℃。 5、温度稳定性：±0.01K， 符合DIN12876标准。 6、加热功率（230V）：2500W。 7、温度显示：TFT显示，显示精度±0.01℃。 8、双重安全设置：过热报警和安全温度设置（0~260℃可调）。 9、标配温度传感器接口，可选配PT99温度探针，可进行外部精确控温。 |
| 36 | 精密恒温水浴 | 1 | 1、温度范围：覆盖 +5℃ 至 +90℃。 2、温度波动：≤ ±0.05℃。 3、温度均匀性：≤ ±0.1℃ 。 4、控制器工作温度范围：RT+10~250℃。 5、温度稳定性：±0.01K， 符合DIN12876标准。 6、加热功率（230V）：2500W。 7、温度显示：TFT显示，显示精度±0.01℃。 |
| 37 | 药材粉碎机 | 1 | 1、单次粉碎量：≥10000g。 2、粉碎细度：30-300 目。 3、电机转速：>2800r/min。 4、配置：控制性主机1台，400ml不锈钢研磨杯1个，内置标准刀头1个，冷水机1台。 |
| 38 | 熔点仪 | 1 | 1、加热速率：0.1~20℃/min。 2、毛细管：熔点测定最多为6根。 3、尺寸外径小于1.8mm。 |