国家煤化工中心（淮南市质检所）重点工业产品检验检测设备更新项目

采购设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 主要功能需求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 高效液相色谱仪 | 1台 | 1.四元混合梯度泵，最大压力≥65Mpa 2.配备二极管阵列(DAD)检测器，波长范围：190～800nm;3.配备荧光检测器，激发波长：200 to 890 nm，发射波长：210 to 900 nm;3.流量范围:≤5mL/min;4.梯度准确度±0.5%，梯度精密度<0.15%;5.可控温自动进样器位数≥90位;6.可控温柱温箱。 |
|  | 气相色谱仪 | 1台 | 1.满足标准GB/T 33649-2017技术要求，配置不得低于该标准； 2.配备FID检测器2套（FID最低检出限<1.3pg碳/秒(十三烷)）；3.温度控制范围：室温到400℃；4.控温精度：±0.1℃；5.程序升温阶数:≥20阶,标准升温速率:≥120℃/min；；6.分流/不分流进样口；7.配自动进样器（样品位数：≥16个样品位）；8.配中心切割附件一套；9.电子流量压力控制/CFT 气路切换的 PSD 模块一套；10.配CP-Lowox（0.53 mm×10 mm）或满足GB/T 33649-2017分析要求的其它色谱柱；11.配DB-1毛细管色谱柱（30m×0.32mm×1.00 um）或其它等效色谱柱等。 |
|  | 气相色谱仪 | 1台 | 1.满足GB/T 28124-2025技术要求，配置不得低于该标准；2.配备氧化锆检测器一套；3.温度控制范围：室温到400℃；4.控温精度：±0.1℃；5.程序升温阶数:≥8阶,标准升温速率:≥60℃/min；6.气体进样口配10通进样阀；7.氧化锆检测器检测限≤5×10-12g/s 7.载气：高纯度氮气或氦气。 |
|  | 气相色谱仪 | 1台 | 1.依据GB/T 11060.10-2021附录D的技术要求，配置不得低于该标准，可满足检测气体、液化气或液体中各硫化物定性定量分析；2.配备FPD检测器1套(最低检测限<2.5pg S/sec，<45 fg P/sec (甲基对硫磷)）；3.温度控制范围：室温到400℃；4.控温精度：±0.1℃；5.程序升温阶数:≥20阶,标准升温速率:≥120℃/min；6.惰性毛细管进样口1套；7加热的自动化阀箱，8.可抗硫钝化或者惰性处理的进样系统及气体进样阀；9.气体进样阀为含定量环的6 通进样阀；10.色谱柱含：Select 低硫柱（60 m × 0.32 mm）或其它等效色谱、DB-Sulfur气相色谱柱（60m×0.32mm）或其它等效色谱柱等；11.满足分析要求的其它切换阀。 |
|  | 气相色谱仪 | 1台 | 1.配备FID检测器2套(FID最低检出限<1.3pg碳/秒(十三烷)），氦离子化检测器1套(最低检出限 LOD≤10ppb （以CH4计））；2.温度控制范围：室温到400℃；3.控温精度：±0.1℃；4.程序升温阶数:≥20阶,标准升温速率:≥120℃/min；5.分流不分流进样口；6.配辅助 EPC系统；7.配气体3 通道；8.配0–100 psi/加热的自动化阀箱；9.配4 个阀10 通阀—气体进样/6 通阀 — 色谱柱隔离/6 通阀； 10.配HP-PLOT Al2O3 S PT柱（30 m×0.53mm×15 um）、色谱柱,GS-CARBONPLOT 柱 （30 m×0.32 mm×3.0）或其它等效色谱柱等。 |
|  | 气相色谱仪 | 1台 | 1.配备NPD检测器(最低检出限< 0.08 pg N/s，采用偶氮苯/马拉硫磷/十八烷混合物时 < 0.01 pg P/s）1套/ECD检测器1套(最低检出限4.0fg/mL (林丹)）/TCD检测器1套(最低检出限：400 pg 丙烷/mL（氦作载气））；2.温度控制范围：室温到400℃；3.控温精度：±0.1℃；4.程序升温阶数:≥20阶,标准升温速率:≥120℃/min；5.液体自动进样器位数≥16位6.配毛细管进样口1套/填充柱进样口一套。 |
|  | 气相色谱仪 | 1台 | 1.配备FID检测器（FID最低检出限<1.3pg碳/秒(十三烷)）2套；2.温度控制范围：室温到400℃；3.控温精度：±0.1℃；4.程序升温阶数:≥20阶,标准升温速率:≥120℃/min；5.配毛细管分流/不分流进样口；6.液体自动进样器位数≥16位；7.配路控制模块 (PCM)/加热的自动化阀箱/6 通阀—反吹预柱/微量定量环等；8.色谱柱,气相填充，UltiMetal，2.6英尺，1/8英寸，2mm，60/80或其它等效色谱柱；9.色谱柱,气相填充，UltiMetal，15英尺，1/8英寸，2mm，80/100其它等效色谱柱；11.非极性WCOT分析柱或其它等效色谱柱等。 |
|  | 气相色谱仪 | 1台 | 1.配置需满足天然气、瓦斯气、煤层气组分分析要求； 2.配备TCD检测器(最低检测限：400 pg 丙烷/mL（氦作载气）)一套/FID检测器(最低检测限：<1.3pg碳/秒(十三烷))1套；3.温度控制范围：室温到400℃；4.控温精度：±0.1℃；5.程序升温阶数:≥20阶,标准升温速率:≥120℃/min；6.气路控制模块 (PCM)2套；7.气体进样阀—镍基合金一套；8.色谱柱隔离阀—镍基合金一套；9.序列反向阀，带色谱柱 1 反吹—镍基合金一套；10.加热的自动化阀箱，5 个阀一套；11.气体进样阀/反吹预柱到放空口—镍基合金2套；12.电子气路控制(EPC)。 |
|  | 原子吸收光谱仪 | 1台 | 满足石油、煤化工产品中多种微量金属元素的定量分析。1.仪器主机：火焰/石墨炉全自动一体化设计，火焰、石墨炉原子化器无需机械切换，无需调整石墨炉自动进样器。2.背景校正：火焰使用氘灯背景校正，石墨炉使用塞曼背景校正。3.六灯座或以上，配备独立电源，可同时点亮6灯预热。4.带不低于60位自动进样器。5.配备静音无油空气压缩机。6.带冰箱制冷式循环水系统。7.符合GB/T 8020-2015、NB/SH/T 0711-2019、SH/T 0712-2002、GB/T 19225-2003、GB 15892-2020、GB/T 23349-2020等标准对检验设备的要求。 |
|  | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 1台 | 满足石油、煤化工产品的多种元素分析。1.检测器：带高效半导体制冷的固体检测器。2.带精密恒温光室。3.等离子体观察方式：炬管垂直放置，双向观测，在一次分析中同时给出水平和垂直观测的结果。4.配置等离子体可视系统，可以实时通过电脑显示器监控等离子体和中心管的状态。5.仪器需配备废液安全在线自动监控。6.全谱直读，分析速度：≥每分钟70个元素或谱线，而且每条测量谱线的积分时间≥5秒。7.电感耦合等离子体发射光谱仪，带加氧装置，带温控雾化室，带与主机同品牌自动进样器。8.冷却水循环系统。9.符合GB/T 17476-2023、GB/T 33647-2017、NB/SH/T 0824-2010、GB 29518-2013、GB/T 37667-2019、GB 38400-2019等标准对检验设备的要求。 |
|  | 元素分析仪 | 1台 | 1.测试范围：碳(0.005%～100%)、氢(0.01%～50%)、氮（0.01%～100%） 2.重复性：碳(Cad≤0.5%)、氢(Had ≤0.15%)、氮（Nad≤0.08%） 3.采用红外光谱吸收法测定碳、氢元素含量，热导法测定氮元素含量。 4.配备自动进样装置。 5.能准确测定煤炭中碳、氢、氮元素含量，以及工业尿素和车用尿素中的氮元素含量。 |
|  | 自动电位滴定仪 | 1台 | 1.电势测量电极接口测量范围：-2000mV～+2000mV/-26～40pH，分辨率：0.1mV/0.001pH。 2.具备等当点和终点设定滴定，恒pH/电位滴定等模式。 3.至少具备2个智能识别mV/pH测量电极接口，可同时接2个智能识别pH/mV电极。 4.滴定管驱动器步进精度不低于20000步，采用活塞上推式滴定管。 5.10mL可交换智能识别滴定管2套（含1L棕色试剂瓶）； 6.水相酸碱滴定用复合玻璃智能电极1支； 7.非水相酸碱滴定用复合玻璃智能电极1支 8.氧化还原滴定用复合铂金环智能电极1支； 9.银量法滴定用带AgCl镀层复合银环电极1支； 银量法滴定用带AgS镀层复合银环电极1支。 |
|  | 紫外-可见光谱仪 | 1台 | 1.光学系统：双光束，1200条/毫米全息光栅 2.光谱带宽：0.5，1，2，4nm 3.波长范围：190—1100nm 4.波长准确度：±0.3nm 5.波长重复性：0.1nm 6.光度准确度：±0.004Abs（0~0.5Abs）；±0.004（0.5-1.0Abs）；±05%T 7.光度重复性：±0.001Abs（0~0.5Abs）；±0.002（0.5-1.0Abs）；±0.2%T 8.波长显示：0.1 nm 9.杂 散 光：≤0.1%T 10.光度范围：0-200℅T，-0.3-3.0A,0-9999C(0-9999F) 11.稳 定 性：±0.002A/h(500nm,预热后) - 基线直线性：±0.001A |
|  | 微波消解仪 | 1台 | 1.超高压微波消解仪，微波输出功率：≥1200W。 2.测温方式：采用非接触式底部投射红外全罐测温技术。 - 智能全罐控压技术。 - 消解罐：批次处理量≥10位。罐体容积 ≥100mL。内罐材质：由TFM（改性聚四氟乙烯）制作，且带字母+数字编码，无需手写。最高耐受压力：≥ 1500psi。最高工作压力：≥ 4MPa。最高耐受温度：≥ 300℃。最高工作温度：≥ 240℃。 |
|  | 全自动汽油辛烷值测定机 | - 1台 | - 1.整体式CFR试验发动机：主体核心是一台符合最新标准的单缸、四冲程、可变压缩比、汽油发动机，带飞轮箱式曲轴箱通过V型带与恒速运转的功率吸收电机连接. - 2.整体式CFR发动机曲轴箱及润滑系统. - 3.发动机转速：马达法（900±6）r/min 研究法（600±6）r/min。压缩比调节范围4：1～18：1 - 4.测试范围：40～120。铸铁型气缸直径：82.55mm（3.250in）；铸铁型活塞冲程：114.3mm（4.50in）；火花塞间隙0.51±0.13mm；润滑油压力：172～207kPa；润滑油温度：57±8℃；气缸夹套冷却液温度：100±1.5℃；马达法混合气温度：149±1℃；马达法进气温度：38±2.8℃；研究法进气温度：52±1℃（标准大气压下）随大气压修正，保持在±1℃范围内；点火提前角（实时显示）：研究法上死点前13度不变，马达法24度，可调节（ε=5.5） - 5.气缸容量：0.61L。 - 需配套大功率冷水循环机和制冷水塔。 - 7.符合GB/T 503-2016、GB/T 5487-2015标准对检验设备的要求。 |
|  | 碳氢氧氮硫元素分析仪 | - 1台 | - 1.采用紫外荧光检测器和库伦检测器能测定液体和气体样品中硫和氯含量 - 2.温度：自动控温，最高炉温≥1000°C - 3.自动液体进样器：进样量通过软件调节；气体进样器：可进常压以及带压气体 - 4.测量范围：硫:0.01mg/L―10000 mg/L，最低检出限0.01mg/L；氯:0.01mg/L―10000mg/L，最低检出限0.01mg/L - 5.高氮低硫模块：解决高氮低硫样品中，氮对紫外荧光检测的干扰 - 6.符合SH/T 0689－2000、 GB/T 34100-2017、SH/T 0917-2017、GB/T 11060.8-2020 、SH/T 6056-2022标准对检验设备的要求。 |
|  | 水分测定仪 | - 1台 | 1.测量范围：1ppm-5% 2.测量精度（RSD）：每份样品100ug水时，RSD＜5%，每份样品1000ug水时，RSD＜1% 3.可设置测量控制重点为速度或精度，极化电压可调，终点电流可调 4.漂移值可自动扣除，可自动测量在线漂移值，或使用同一测量值，也可输入固定漂移值 5.双铂针电极为数字电极 6.方法结束后，可自动进行预滴定，保持滴定杯处于待机状态 - 电解电极电流档位可选 |
|  | 水分测定仪 | 1台 | 1.测量范围：10ppm-100% 2.检测限：每份样品0.2mg水时，RSD<1% 3.可设置测量控制重点为速度或精度，极化电压可调，终点电流可调 4.漂移值可自动扣除，可自动测量在线漂移值，或使用同一测量值，也可输入固定漂移值 5.双铂针电极为数字电极 6.方法结束后，可自动进行预滴定，保持滴定杯处于待机状态 - 电解电极电流档位可选 |
|  | 高频往复试验机 | 1台 | 1、震荡频率:50±1Hz，并可在10至500Hz可设置; 2、振动行程:1+0.02mm,并可在20um到2.0mm之间设置 3、试验油温:60+1°C，并在室温到150°C可设置; 4、试验负荷:200+1g，并可在0.1至1Kg之间设置; 5、油样体积:2.0±0.2mL; 6、油盒表面积:600±100mm2； 7、试验时间:75±0.05min,到时间试验自动停止; 8、金相显微镜：放大100倍；配备读数微分头两支，x、y轴两个方向读数，精确度≤1微米。配有拍照相机及独立彩色屏幕，相机拍照像素不低于500万。 9、恒温恒湿控制系统：箱内温度23±1°C，相对湿度53±3%RH，10、符合SH/T 0765-2005对检验设备的要求。 |
|  | 全自动运动粘度仪 | 1台 | 1.控温范围：20℃-100℃或更宽，配有制冷装置 2.适用产品：柴油、机油等牛顿液体的运动粘度 3.检测单元：双缸独立控温，或更优 4.测量范围：3-2000mm2/s或更宽 5.自动程序：自动测量、清洗、干燥 6.控温精度：±0.01℃或更优； 7.计时精度：±0.01s或更优 8.配备装置：制冷装置一台、粘度计不少于1套 |
|  | 自动馏程分析仪 | - 1台 | - 1.冷浴控温范围：(0～60)℃。 - 2.冷浴控温精度：±0.5℃。 - 3.接收室控温范围：(0～60)℃。 - 4.接收室控温精度：±1℃。 - 5.馏出液体积检测范围：（0～100)mL，分辨率0.1mL。 - 6.馏出液体积跟踪系统精度： ≤±0.1mL。 - 7.蒸发温度范围：0℃～400℃，精度：≤±0.1℃。 - 8.蒸馏速率（初馏点到回收95%的流速）：2～10 mL /min（可调）。 - 9.开始加热到初馏点时间：2～15分钟。 - 烧瓶中残留量为5ml到终点的时间：不大于5分钟。 11.符合GB/T 6536-2010对检验设备的要求。 |
|  | 闪点仪 | 1台 | 1、温度测量：量程：室温～400℃；分辨率 0.1℃； 2、升温速度：⑴加热初期（14～17）℃/min； ⑵达预设闪点前 20℃后为（5～6）℃/min； 3、点火方式：⑴有源燃气电子点燃，明火； ⑵引火器孔径：（0.7～0.8）mm； 4、灭火装置：⑴燃点出现后，自动灭火、归位； ⑵也可以手动按键灭火； 5、符合GB/T 3536-2008对检验设备的要求。 |
|  | 环境老化试验箱 | 1 | 1、温湿：光照 RT+10~80℃，冷凝 40~60℃/≥95% RH，波动≤±0.5℃； 2、光源类型：8支UVA-340灯管、功率：40W； 3、辐照强度：0.35～1.0W/m2，可调； 4、光照系统：配备1个光照传感器，自动闭环控制反馈系统，可连续监测紫外线光强度，并通过调节灯管的功率输出，来补偿因灯管老化或任何其他因素造成的辐照强度变化； 5、功能模式 (1)辐照模式：模拟阳光中最重要的短波紫外光, 从而加速材料老化； (2)冷凝模式：模拟户外的潮湿侵蚀，通过加热试验机底部水槽来产生水蒸汽。热的水蒸汽在箱内较高温度下保持100%的相对湿度； (3)喷淋模式：模拟阳光下聚集的热量由于突降的阵雨而迅速消散时，材料的温度就会发生急剧变化，产生热冲击和应力腐蚀。三种模式可交替循环运行； 6、符合GB/T 16422.1-2019标准要求。 |
|  | 万能试验机 | 1 | - 最大试验力：2000kN； 2、精度0.5级； 3、轴向试验力测量范围：1%～100%F，全程测量，无换挡误差； 4、试验力示值相对误差：≤±0.5%； 5、数据采集频率（获取从试验机到PC的最终原始数据）：最快采集速率不低于每秒钟50Hz（不限于速度控制、载荷控制、应力控制、位移控制等试验模式，且至少4通道同步采集）； 6、主机带液晶显示手操控盒；具有载荷、位移显示、微调横梁功能，双模式通讯；全面满足高精度测试场景需求；自带操作系统，可通过手控盒完成试验操作； 7、位移测量分辨力：0.01mm； 8、位移示值相对误差：±0.5%； 9、变形示值相对误差：±0.5%； 10、加荷速率范围：0.02%~2%FS/s； 11、拉伸夹头间最大距离：700mm； 12、两立柱有效距离：620mm； 13、圆试样夹持可选范围：Φ20-Φ60mm； 14、板试样夹持可选范围：0-40mm； 15、上下压板尺寸：Φ200mm； 16、活塞最大行程：250mm； 17、活塞移动最大速度：100mm/min； 18、油泵电机采用伺服电机； 19、设备配置：2000KN高刚性双空间主机框1台；2000KN高精度轮辐式负荷传感器1只；高精度位移传感器一只；6.25L/min油源1台：含伺服电机，径向柱塞泵，液压阀组等；全数字闭环控制系统1套；微机控制电液伺服万能试验机专用试验软件1套；电脑及显示器1套；圆试样夹块Φ20-Φ40mm, Φ40-Φ60mm；板试样夹块：0-40mm；压缩夹具1套（盘径：Φ200mm）等； 20、符合GB/T 228.1-2021、GB/T 28900-2022、GB/T 50081-2019标准要求。 |
|  | 万能试验机 | 1 | 1、最大试验力：2000N； 2、精度0.5级； 3、轴向试验力测量范围：0.4%～100%F，全程测量，无换挡误差； 4、加荷速率范围：0.005%～5%FS/s； 5、试验力示值相对误差：≤±0.5%； 6、试验力分辨力：1/500000FS； 7、力控速率调节范围：0.005～5%FS/s； 8、力控速率相对误差：设定值的±1%以内； 9、变形分辨力：1/500000FS； 10、变形测量范围：0.2%～100%FS； 11、变形示值相对误差：设定值的±0.5%以内； 12、变形速率调节范围：0.02～100%FS； 13、横梁位移示值相对误差：±0.5%以内； 14、横梁移动速度相对误差：设定速度＞0.01mm/min,设定值的±0.5%以内 ；设定速度＜0.01mm/min,设定值的±1.0%以内； 15、位移分辨力：0.0375μm； 16、横梁速度调节范围：0.005～500mm/min； 17、有效试验宽度：约420mm； 18.最大有效拉伸空间：1000mm； 19、数据采集频率（获取从试验机到PC的最终原始数据）：最快采集速率不低于每秒钟采集1000组数据（不限于速度控制、载荷控制、应力控制、位移控制等试验模式，且至少4通道同步采集）； 20、主机带液晶显示手操控盒；具有载荷、位移显示、微调横梁功能，双模式通讯；全面满足高精度测试场景需求；自带操作系统，可通过手控盒完成试验操作； 21、设备配置：2KN台式主机1套；数字交流伺服电机 1套；全数字闭环电气系统 1套；压缩夹具 1套；拉伸夹具 1套；弯曲夹具 1套；大变形引伸计 1套；铝合金防护罩 1套；电脑及显示器1套；试验软件1套；产品资料 1套； 22、符合GB/T 1040.1-2025、GB/T 2951.11-2008标准要求。 |
|  | 万能试验机 | 1 | 1、最大试验力：300kN； 2、精度0.5级； 3、轴向试验力测量范围：0.4%～100%F，全程测量，无换挡误差； 4、加载速率范围：0.02%～2%FS/s； 5、试验力示值相对误差：≤±0.5%； 6、试验力分辨力：1/500000FS； 7、力控速率调节范围：0.005～5%FS/s； 8、力控速率相对误差：设定值的±1%以内； 9、变形分辨力：1/500000FS； 10、变形测量范围：0.2%～100%FS 11、变形示值相对误差：设定值的±0.5%以内； 12、变形速率调节范围：0.02～100%FS； 13、横梁位移示值相对误差：±0.5%以内；； 14、横梁移动速度相对误差：设定速度＞0.01mm/min,设定值的±0.5%以内； 设定速度＜0.01mm/min,设定值的±1.0%以内； 15、位移分辨力：0.0336μm； 16、横梁速度调节范围：0.005～500mm/min； 17、有效试验宽度：650mm； 18、最大有效拉伸空间：1150mm； 19、数据采集频率（获取从试验机到PC的最终原始数据）：最快采集速率不低于每秒钟采集1000组数据（不限于速度控制、载荷控制、应力控制、位移控制等试验模式，且至少4通道同步采集）； 20、主机带液晶显示手操控盒；具有载荷、位移显示、微调横梁功能，双模式通讯；全面满足高精度测试场景需求；自带操作系统，可通过手控盒完成试验操作； 21、试验曲线可进行全局或单坐标轴的定位、缩放、平移操作支持添加辅助线等功能，满足用户在曲线分析与结果比对方面的需求； 22、设备配置：300KN台式主机 1套；数字交流伺服电机 1套；全数字闭环电气系统 1套；压缩夹具 1套；楔形拉伸夹具（含夹块） 1套； 电子形引伸计 1套；电脑及显示器1套；试验软件1套；产品资料 1套； 23、符合GB/T 228.1-2021、GB/T 28900-2022标准要求。 |
|  | 万能试验机 | 1 | 1、最大试验力：1000kN； 2、精度0.5级； 3、轴向试验力测量范围：1%～100%F，全程测量，无换挡误差； 4、加载速率范围：0.02%～2%FS/s； 5、试验力示值相对误差：≤±0.5%。 6、试验数据采集频率最大可达：5000Hz可根据试验需求调整； 7、试验力分辨力：100万码，全程不分档，且全程分辨率不变； 8、位移测量分辨力：0.007mm； 9、位移示值相对误差：±0.5%； 10、变形示值相对误差：±0.5%； 11、加荷速率范围：200N/s～20kN/s； 12、拉伸夹头间最大距离：850mm； 13、两立柱有效距离：550mm； 14、圆试样夹持可选范围：Φ15-Φ30mm, Φ30-Φ45mm, Φ45-Φ60mm； 15、板试样夹持可选范围：2-20mm，20-40mm； 16、上下压板尺寸：Φ200mm； 17、活塞最大行程：250mm；活塞移动最大速度：150mm/min； 18、设备配置：1000KN高刚性双空间主机框1台；1000KN高精度轮辐式负荷传感器1只；高精度位移传感器1只；5L/min油源1台；全数字闭环控制系统1套；微机控制电液伺服万能试验机专用试验软件 1套； 电脑及显示器1套；圆试样夹块：Φ15-Φ30mm, Φ30-Φ45mm, Φ45-Φ60mm；板试样夹块：2-20mm,20-40mm；10、压缩夹具1套（盘径：Φ200mm）；电子引伸计1套（标距100mm，变形量25mm） 19、符合GB/T 228.1-2021、GB/T 28900-2022、GB/T 1040.1-2025、GB/T 2951.11-2008标准要求。 |
|  | 电液伺服压力试验机 | 1 | - 最大试验力：3000kN； 2、精度0.5级； 3、轴向试验力测量范围：1%～100%F，全程测量，无换挡误差； 4、加载速率范围：0.02%～2%FS/s； 5、试验力示值误差±0.5%以内； 6、承压板尺寸：¢300mm； 7、上下压板最大距离：320mm； 8、左右空间间距：440mm； 9、加荷速率范围：200N/s～20kN/s； 10、活塞行程：120mm； 11、油泵电机采用伺服电机； 12、设备配置：3000KN高刚性双空间主机框1台；3000KN高精度轮辐式负荷传感器1只；4.25L/min油源1台：含伺服电机，径向柱塞泵，液压阀组等；全数字闭环控制系统1套；微机控制电液伺服压力试验机专用试验软件 1套；电脑及显示器1套；上下压板：¢300mm；垫块：1套 13、符合GB/T 28635-2012、GB/T 28900-2022、GB/T 228.1-2021标准要求。 |
|  | 全自动影像仪 | 1 | - 测量行程：X 轴 300mm、Y 轴 200mm、Z 轴 200mm； 2、三轴采用全闭环伺服控制，精密线性导轨与研磨级滚珠螺杆，光学尺分辨率 0.5μm； 3、线性精度EX,EY ≤（2.3+L/200）μm，EZ≤（4.6+L/50）μm； 4、测量精度EXY ≤（2.3+L/200）μm； 5、影像系统:CCD相机：彩色千兆网高清数字相机,CCD像素：230万 6、光学系统：光学镜头：同轴光手动变倍镜头, 物镜倍率：0.6～5X, 变倍比：8.3X :1, 视频总倍率：25X∽250X, 物方视场：1-10mm , 工作距离：90mm, 自动对焦：AF影像自动调整焦距和清晰度； 7、光源系统：表面光：智能程控五环八区光源轮廓光：智能程控LED平行光源；同轴光：智能程控LED点光源。 |
|  | 建材放射性检测仪 | 1 | 1、可测能量范围：20KeV～10MeV； 2、能量分辨率：≤6.8%；高精度伽马探测器恒温系统，高效软硬件PID控温，保证仪器稳定性； 3、铅室测量本底≤180cpm，稳定性：24h峰位漂移＜1%,能量线性: ≤±1%； 4、具有峰位监测功能,保证数据采集质量。自动寻峰，断点续采，掉电谱线自动保存，多文档操作：支持探测器测量的同时进行多文档谱线分析； 5、根据GB 6566-2010要求，可自动计算放射性核素含量及内外照射指数。 |