[bookmark: _GoBack]淮南市计量测试检定所计量标准设备更新项目采购设备清单
	序号
	设备名称
	设备数量（台）
	设备主要性能指标

	1
	燃气表检定装置
	1 
	（1）满足JJG577-2012对标准器所有技术要求，12工位以上；
（2）测量范围：（0.016～6）m³，满足G1.6、G2.5、G4三种规格型号膜式燃气表、超声燃气表示值误差、压力损失的检定和测试
（3）装置具有全自动数据采集、计算以及导出功能，并配备设备控制终端；
（4）设备内使用的差压传感器，压力传感器、温度传感器、温湿度传感器、晶振等计量器具均要达到0.5级以上。
（5）具有检定证书编辑打印，小合格证编辑打印功能，同时保证日后的软件升级维护；
（6）设备采用音速喷嘴法检测。
（7）设备控制终端：
①显示器：≥23.8寸，分辨率：1920×1080，对比度不低于3000:1；
②CPU：核心/线程≥6核12线程，CPU基础主频≥2.5GHz，最高睿频频率≥4.4GHz；
③主板：支持DDR4内存类型；提供≥2个UDIMM内存插槽；提供≥1个M.2 NVMe SSD插槽；板载≥1个千兆有线网卡；提供≥1个USB Type-C接口；提供≥5个USB 3.0 Type-A接口；
④内存：单条≥16GB DDR4 3200Hz；
⑤硬盘：≥512GB M.2 NVMe SSD；
⑥电源：≥300W；
⑦机箱：机箱体积≤8.5L；
⑧键鼠：键盘按键寿命≥1100万次，鼠标按键寿命≥600万次。
（8）配备微型打印设备，能够打印合格证即时贴（配备即时贴纸一卷）；
注：交付时须提供国家法定技术机构出具的、符合JJF 1240-2010《临界流文丘里喷嘴法气体流量标准装置校准规范》的有效整机校准证书，证书结果须满足本技术技术要求全部计量性能指标。

	2
	燃气表检定装置
	1 
	（1）满足JJG577-2012对标准器所有技术要求，12工位以上；
（2）测量范围：（0.016～6）m³，满足G1.6、G2.5、G4三种规格型号膜式燃气表、超声燃气表示值误差、压力损失的检定和测试；
（3）装置具有全自动数据采集、计算以及导出功能，并配备设备控制终端；
（4）设备内使用的差压传感器，压力传感器、温度传感器、温湿度传感器、晶振等计量器具均要达到0.5级以上。
（5）具有检定证书编辑打印，小合格证编辑打印功能，同时保证日后的软件升级维护；
（6）设备采用音速喷嘴法检测。
（7）设备控制终端：
①显示器：≥23.8寸，分辨率：1920×1080，对比度不低于3000:1；
②CPU：核心/线程≥6核12线程，CPU基础主频≥2.5GHz，最高睿频频率≥4.4GHz；
③主板：支持DDR4内存类型；提供≥2个UDIMM内存插槽；提供≥1个M.2 NVMe SSD插槽；板载≥1个千兆有线网卡；提供≥1个USB Type-C接口；提供≥5个USB 3.0 Type-A接口；
④内存：单条≥16GB DDR4 3200Hz；
⑤硬盘：≥512GB M.2 NVMe SSD；
⑥电源：≥300W；
⑦机箱：机箱体积≤8.5L；
⑧键鼠：键盘按键寿命≥1100万次，鼠标按键寿命≥600万次。
（8）配备微型打印设备，能够打印合格证即时贴（配备即时贴纸一卷）；
注：交付时须提供国家法定技术机构出具的、符合JJF 1240-2010《临界流文丘里喷嘴法气体流量标准装置校准规范》的有效整机校准证书，证书结果须满足本技术技术要求全部计量性能指标。

	3
	燃气表检定装置
	1 
	（1）6工位以上；
（2）装置具有全自动数据采集、计算以及导出功能，并配备设备控制终端；
（3）测试压力达到75kPa以上。
（4）设备内使用的差压传感器，压力传感器以及压力表等计量器具要达到0.5级以上。
（5）满足JJG577-2012对膜式燃气表、超声燃气表对气密性检测的所有技术要求。
（6）设备控制终端：
①显示器：≥23.8寸，分辨率：1920×1080，对比度不低于3000:1；
②CPU：核心/线程≥6核12线程，CPU基础主频≥2.5GHz，最高睿频频率≥4.4GHz；
③主板：支持DDR4内存类型；提供≥2个UDIMM内存插槽；提供≥1个M.2 NVMe SSD插槽；板载≥1个千兆有线网卡；提供≥1个USB Type-C接口；提供≥5个USB 3.0 Type-A接口；
④内存：单条≥16GB DDR4 3200Hz；
⑤硬盘：≥512GB M.2 NVMe SSD；
⑥电源：≥300W；
⑦机箱：机箱体积≤8.5L；
⑧键鼠：键盘按键寿命≥1100万次，鼠标按键寿命≥600万次。
注：设备内使用的差压传感器，压力传感器取得国家法定技术机构出具的准确度等级0.5级以上检定合格证书。

	4
	智能数字压力校验仪
	1 
	技术要求（液体）：
1、快速与压力控制器、压力校验仪和ACal压力检定/校准系统软件组成全自动检定系统；
2、无需额外光源，自动采集图像并快速、准确地识别被检一般压力表的示值；
3、智能识别模块，万张指针压力表测试数据集、识别精度高、读数精度优、算法库可升级；
4、可自动生成原始记录及检定/校准证书；
5、液压量程：（-0.1～60）Mpa ，准确度等级：不低于0.05级，液压稳定性：≤0.005%FS。
6、快接头+转接头一套（共36件）：
①M20x1.5；G1/2；NPT1/2；M16x1.5；G3/8；NPT3/8；M14x1.5；G1/4；NPT1/4；M12x1.5；G1/8；NPT1/8；M10x1.0；ZG1/2；ZG3/8；ZG1/4；ZG1/8内(外)各1件；
②Φ6、Φ8、Φ10倒勾接头各1件。
注：智能数字压力校验仪（智能压力控制器或精密压力模块或数字精密压力表含压力（检定证书）、电流电压（校准证书））提供国家法定技术机构出具的检定/校准证书。
7、设备控制终端：
①显示器：≥23.8寸，分辨率：1920×1080，对比度不低于3000:1；
②CPU：核心/线程≥6核12线程，CPU基础主频≥2.5GHz，最高睿频频率≥4.4GHz；
③主板：支持DDR4内存类型；提供≥2个UDIMM内存插槽；提供≥1个M.2 NVMe SSD插槽；板载≥1个千兆有线网卡；提供≥1个USB Type-C接口；提供≥5个USB 3.0 Type-A接口；
④内存：单条≥16GB DDR4 3200Hz；
⑤硬盘：≥512GB M.2 NVMe SSD；
⑥电源：≥300W；
⑦机箱：机箱体积≤8.5L；
⑧键鼠：键盘按键寿命≥1100万次，鼠标按键寿命≥600万次。

	5
	智能数字压力校验仪
	1 
	技术要求（气体）：
1、快速与压力控制器、压力校验仪和ACal压力检定/校准系统软件组成全自动检定系统；
2、无需额外光源，自动采集图像并快速、准确地识别被检一般压力表的示值；
3、智能识别模块，万张指针压力表测试数据集、识别精度高、读数精度优、算法库可升级；
4、可自动生成原始记录及检定/校准证书；
5、气压量程：(-0.1～25)MPa，准确度等级：不低于0.05级，气压稳定性：≤0.003%FS。
6、快接头+转接头一套（共36件）：
①M20x1.5；G1/2；NPT1/2；M16x1.5；G3/8；NPT3/8；M14x1.5；G1/4；NPT1/4；M12x1.5；G1/8；NPT1/8；M10x1.0；ZG1/2；ZG3/8；ZG1/4；ZG1/8内(外)各1件；
②Φ6、Φ8、Φ10倒勾接头各1件。
注：智能数字压力校验仪（智能压力控制器或精密压力模块或数字精密压力表含压力（检定证书）、电流电压（校准证书））提供国家法定技术机构出具的检定/校准证书。
7、设备控制终端：
①显示器：≥23.8寸，分辨率：1920×1080，对比度不低于3000:1；
②CPU：核心/线程≥6核12线程，CPU基础主频≥2.5GHz，最高睿频频率≥4.4GHz；
③主板：支持DDR4内存类型；提供≥2个UDIMM内存插槽；提供≥1个M.2 NVMe SSD插槽；板载≥1个千兆有线网卡；提供≥1个USB Type-C接口；提供≥5个USB 3.0 Type-A接口；
④内存：单条≥16GB DDR4 3200Hz；
⑤硬盘：≥512GB M.2 NVMe SSD；
⑥电源：≥300W；
⑦机箱：机箱体积≤8.5L；
⑧键鼠：键盘按键寿命≥1100万次，鼠标按键寿命≥600万次。

	6
	酸度计检定装置
	1 
	1、pH:0.00～14.00
2、电位：（-2000～2000）mV；
3、含有内置1GΩ、3GΩ高阻器；
4、不低于0.0006级。
注：酸度计检定装置交付时需提供国家法定技术机构出具符JJG919-2023《pH计检定仪》的检定证书。

	7
	温湿度检定箱
	1 
	1、温度：（-30～60）℃，均匀性≤0.3℃，波动度优于±0.2℃
2、湿度：（10～95）%RH，均匀性≤1.0%RH，波动度优于±0.8%RH
3、需配置至少2个透明观察窗；箱体正面观察窗具备不少于2个可密封透明操作套孔、用于调校被检表。 
4、采用高清触摸屏，内置软件支持温湿度点多点校准和自动修正。
5、内置定时LED冷光源，有除霜功能。
6、箱体均温腔全量程使用同一种介质无需更换。
7、系统控制器具有超温保护、低液位提示等异常情况自动保护功能。
注：温湿度检定箱交付时需提供国家法定技术机构出具的符合JJF1564-2016《温湿度标准箱》的校准证书；并提供检定箱温度上下限温度点符合JJF1101-2019《环境试验设备温度、湿度参数》的校准证书。

	8
	滤光片（可见光、杂散光）
	1 
	1、可见光去透射比滤光片：（10、20、40）%τU=0.5% （k=2）
2、杂散光滤光片 ：220nm、360nm、420nm处U=0.8nm （k=2）
注：可见光去透射比滤光片、杂散光滤光片交付时需提供国家法定技术机构出具的符合JJG1034-2008《光谱光度计标准滤光器》检定证书。

	9
	滤光片（紫外光、氧化钬）
	1 
	1、 紫外光区透射比滤光片：（18～73）% τU=0.8% （k=2）
2、 氧化钬滤光片：（240～640）nm   U=0.5nm （k=2）
注：紫外光区透射比滤光片、氧化钬滤光片交付时需提供国家法定技术机构出具的符合JJG1034-2008《光谱光度计标准滤光器》检定证书。

	10
	滤光片（镨钕、干涉）
	1 
	1、镨钕滤光片：（400～880）nm   U=0.5nm （k=2）            
2、干涉滤光片：（450、550、650）nm   U=0.8nm （k=2）
注：镨钕滤光片、干涉滤光片交付时需提供国家法定技术机构出具的符合JJG1034-2008《光谱光度计标准滤光器》检定证书。

	11
	恒温油槽 制冷恒温槽
	1 
	1、 温度范围：(-80～300)℃，均匀性≤0.01℃；波动性≤0.01℃
2、全域速率可控可调。
3、支持温度多点校准、修正功能，保证恒温槽温度控制和标准器一致，实现最小偏差。
4、一体化主动排烟系统：设备需内置独立主动排烟功能，无需外接、借助外置油烟机等辅助设备，即可自主完成排烟作业。
5、恒温油槽、制冷恒温槽各1台，甲基硅油≥30kg，低温硅油≥30kg。注：恒温油槽、制冷恒温槽交付时需提供国家法定技术机构出具的符合JJF1030-2023《温度校准用恒温槽技术性能测试规范》校准证书。


	12
	温度巡检系统
	1 
	1、温度：（-80～300）℃，分辨力：不低于0.01℃，MPE:±（0.15℃＋0.002|t|）；
2、湿度：10%RH～100%RH，分辨力：不低于0.1%RH，MPE:±2.0%RH；
3、配备专用校准软件（含便携式设备控制终端）。
4、温度通道技术要求16路以上，湿度通道技术要求4路以上.测温铂电阻16支以上，湿度传感器4支。
5、具备交流电+充电模式，充满电可持续使用待机30小时以上。
6、巡检仪具有存储功能，且存储数据支持Excel表格浏览及数据处理。
7、巡检仪支持温湿度修正功能。
8、各通道独立采集、数据独立处理，智能数据管理、实时显示各通道温湿度数据、检测进度、设备状态等信息。
注：温湿度巡检仪交付时需提供国家法定技术机构出具的符合JJF1171-2024《温湿度巡回检测仪》校准证书。
9、便携式设备控制终端配置（便于外出校准携带）：
①显示器：不小于15.6寸，分辨率：不低于2K；
②CPU：核心/线程≥6核12线程，CPU基础主频≥2.5GHz；
③内存：单条≥16GB DDR4 3200Hz；
④硬盘：≥512GB M.2 NVMe SSD；
⑤电源适配器：（65-90）W；
⑥电池：≥45Wh
⑦鼠标：无线鼠标，按键寿命≥600万次。

	13
	热电偶、热电阻检定装置
	1 
	1、一等铂铑10-铂热电偶；
2、二等标准铂电阻；
3、电测仪器：准确度不低于0.005级，分辨力不低于0.1μV；
4、恒温槽：（-80～300）℃，均匀性≤0.01℃，波动性≤0.01℃；
5、管式炉：（300～1200）℃，配均热块；
6、冰点槽：U≤0.04℃，k=2；
7、补偿导线：（0～70）℃，MPE:±0.2℃；
8、配备专用检定校准软件（含设备控制终端）。
9、工控主机1套（含多通道扫描器、设备控制终端、检定软件、接线台等），系统软件应具备同时控制多台以上检定炉的能力，整套检定系统应具有开展全自动检测热电偶、热电阻功能。
10、自动进行通道检查、筛选，可自动提示发现开路、短路、声音报警功能。
11、检定完成后，依据被检热电偶示值自动判定等级，并出具检定/校准证书。
12、支持二线/三线/四线制热电阻自动转换功能；
13、恒温油槽、制冷恒温槽各1台，甲基硅油≥30kg，低温硅油≥30kg。恒温槽全域速率可控可调，支持温度多点校准、修正功能。一体化主动排烟系统：设备需内置独立主动排烟功能，无需外接、借助外置油烟机等辅助设备，即可自主完成排烟作业。
14、设备控制终端：
①显示器：≥23.8寸，分辨率：1920×1080，对比度不低于3000:1；
②CPU：核心/线程≥6核12线程，CPU基础主频≥2.5GHz，最高睿频频率≥4.4GHz；
③主板：支持DDR4内存类型；提供≥2个UDIMM内存插槽；提供≥1个M.2 NVMe SSD插槽；板载≥1个千兆有线网卡；提供≥1个USB Type-C接口；提供≥5个USB 3.0 Type-A接口；
④内存：单条≥16GB DDR4 3200Hz；
⑤硬盘：≥512GB M.2 NVMe SSD；
⑥电源：≥300W；
⑦机箱：机箱体积≤8.5L；
⑧键鼠：键盘按键寿命≥1100万次，鼠标按键寿命≥600万次。
注：一等铂铑10-铂热电偶交付时需提供国家法定技术机构出具的符合JJG75-2022《标准铂铑10-铂热电偶》检定证书；二等标准铂电阻交付时需提供国家法定技术机构出具的符合JJG160-2007《标准铂电阻温度计》检定证书；电测仪器交付时需提供国家法定技术机构出具的符合JJF1587-2016《数字多用表》校准证书；恒温油槽、制冷恒温槽、冰点槽交付时需提供国家法定技术机构出具的符合JJF1030-2023《温度校准用恒温槽技术性能测试规范》校准证书；管式炉交付时需提供国家法定技术机构出具的符合JJF1184-2024《热电偶检定炉温度场测试技术规范》校准证书。


	14
	精密露点仪
	1 
	1、 温度：（5～50）℃，MPE:±0.1℃；
2、露点：（-20～40）℃DP,MPE:±0.2℃DP
注：精密露点仪交付时需提供国家法定技术机构出具的符合JJG499-2021《精密露点仪》检定证书；精密露点仪（温度部分）交付时需提供国家法定技术机构出具的符合性能指标1要求的校准证书。
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	电能表检定装置
	1 
	1、表位数：24表位，分成两个表架，分别检三相电子式电能表（6表位）和单相电子式电能表（18表位）。
2、装置等级：不低于0.05级；
3、标准表等级：不低于0.02级，配备自动检定系统，
4、输出电压量程：不低于220V；
5、输出电流量程：不低于100A；
6、配备专用检定软件（含设备控制终端）
7、满足JJG 596-2026 安装式交流电能表检定规程技术要求。
注：电能表检定装置交付时需提供国家法定技术机构出具的符合JJG597-2005《交流电能表检定装置》检定证书；三相多功能标准表交付时需提供国家法定技术机构出具的符合JJG1085-2013《标准电能表》检定证书。
8、支持自动出具规范格式Word版检定证书的功能。
9、设备控制终端配置：
①显示器：≥23.8寸，分辨率：1920×1080，对比度不低于3000:1；
②CPU：核心/线程≥6核12线程，CPU基础主频≥2.5GHz，最高睿频频率≥4.4GHz；
③主板：支持DDR4内存类型；提供≥2个UDIMM内存插槽；提供≥1个M.2 NVMe SSD插槽；板载≥1个千兆有线网卡；提供≥1个USB Type-C接口；提供≥5个USB 3.0 Type-A接口；
④内存：单条≥16GB DDR4 3200Hz；
⑤硬盘：≥512GB M.2 NVMe SSD；
⑥电源：≥300W；
⑦机箱：机箱体积≤8.5L；
⑧键鼠：键盘按键寿命≥1100万次，鼠标按键寿命≥600万次。
10.配备微型打印设备，能够打印合格证即时贴（配备即时贴纸一卷）

	16
	高精度光栅测长机
	1 
	技术要求：
1、测量系统：
微米刻度尺示值误差：±0.2 μm（0.2μm以内）和 ±0.25 μm（0.2μm至0.5μm）
毫米刻度尺示值误差：±(0.6 + L/200) μm
分米刻度尺示值误差：±(0.5 + L/100) μm（L为被测长度，mm）
分辨力：≤0.1 μm；重复性：≤0.5 μm
光栅尺有效长度：≥1050 mm
最大允许误差（MPE）：±(0.7 + L/1000) μm
环境条件：温度20℃±1℃；相对湿度50%±10%
2、测力分辨率：≤ 0.01 N
3、工作台：
高度移动范围：≥ 50 mm
高度显示分辨率：≤ 0.001 mm
横向移动范围：≥ 25 mm
Y轴移动范围：≥ 50 mm
浮动移动范围：≥ ±5 mm
倾斜范围（绕Y轴）：≥ ±3°
水平旋转范围（绕Z轴）：≥ ±2°
有效工作台面尺寸：≥ 250 mm × 85 mm
4、设备须具备：
设备须采用高精度光栅测量系统作为长度测量的基准元件，并配备数据处理系统。光栅数显系统采集的信号应能实时传输至配套设备控制终端，并由专用测量软件进行处理、显示和存储。
5、设备控制终端：
①显示器：≥23.8寸，分辨率：1920×1080，对比度不低于3000:1；
②CPU：核心/线程≥6核12线程，CPU基础主频≥2.5GHz，最高睿频频率≥4.4GHz；
③主板：支持DDR4内存类型；提供≥2个UDIMM内存插槽；提供≥1个M.2 NVMe SSD插槽；板载≥1个千兆有线网卡；提供≥1个USB Type-C接口；提供≥5个USB 3.0 Type-A接口；
④内存：单条≥16GB DDR4 3200Hz；
⑤硬盘：≥512GB M.2 NVMe SSD；
⑥电源：≥300W；
⑦机箱：机箱体积≤8.5L；
⑧键鼠：键盘按键寿命≥1100万次，鼠标按键寿命≥600万次。
注：高精度光栅测长机交付时须提供国家法定技术机构出具的符合JJF 1066-2000《测长机校准规范》的有效校准证书，证书结果须满足本技术技术要求全部计量性能指标。
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	精密标准天平
	1 
	最大秤量大于50g；实际分度值小于等于0.001 mg
注：精密标准天平交付时须提供国家法定技术机构出具的符合JJF 1847-2020《电子天平校准规范》/JJG 1036-2022《电子天平》的有效检定/校准证书，证书结果须满足本技术技术要求全部计量性能指标。
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	万能工具显微镜
	1 
	一、设备精度指标应符合JJG 56-2000《工具显微镜检定规程》的技术要求，主要包括：
1、工作台：金属台面与纵横向滑板移动方向的平行度纵向≤0.01mm、横向≤0.005mm；玻璃台面平行度≤0.02mm。
2、纵横向滑板：角摆≤5″；直线度垂直方向≤0.005mm、水平方向≤0.002mm；垂直度≤0.003mm/100mm。
3、立柱垂直度：主显微镜臂架沿立柱导轨移动方向与工作台面的垂直度≤0.06mm/100mm。
4、光学系统精度：①读数装置放大倍数正确性≤0.5μm②测角目镜：1×、1.5×、3×物镜时正确性≤0.1%；5×物镜时≤0.15%③轮廓目镜：1×、1.5×、3×物镜时正确性≤0.15%④测角目镜十字线与滑板移动方向平行度≤1′⑤测角显微镜示值误差≤1′
5、读数装置：示值误差≤0.6μm；回程误差≤0.3μm。
6、仪器示值误差：≤(1+L/100)μm（L为被测长度，mm）。
7、顶针跳动：外顶针≤0.005mm；内顶针≤0.007mm；垂直和水平方向均≤0.015mm。
二、硬件配置：
1、显微镜光学系统：①物镜：1×、3×、5×②目镜：10×（总放大倍数：10×、30×、50×）
2、测量系统：采用光电数显技术，以精密光栅尺为测量元件，信号实时输入配套设备控制终端处理。
3、配套设备控制终端：
①显示器：≥23.8寸，分辨率：1920×1080，对比度不低于3000:1；
②CPU：核心/线程≥6核12线程，CPU基础主频≥2.5GHz，最高睿频频率≥4.4GHz；
③主板：支持DDR4内存类型；提供≥2个UDIMM内存插槽；提供≥1个M.2 NVMe SSD插槽；板载≥1个千兆有线网卡；提供≥1个USB Type-C接口；提供≥5个USB 3.0 Type-A接口；
④内存：单条≥16GB DDR4 3200Hz；
⑤硬盘：≥512GB M.2 NVMe SSD；
⑥电源：≥300W；
⑦机箱：机箱体积≤8.5L；
⑧键鼠：键盘按键寿命≥1100万次，鼠标按键寿命≥600万次。
注：万能工具显微镜交付时须提供国家法定技术机构出具的符合JJG 56-2000《工具显微镜检定规程》的有效检定证书，证书结果须满足本技术技术要求全部计量性能指标。
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	钟罩式气体流量标准装置
	1 
	技术要求：
1、测量范围：（0.5-200）L
2、准确度等级：不低于0.2级
3、压力波动：≤15Pa
4、温度差控制：标准器、被检表、环境温度相差：≦0.5℃。
5、进气气源压力波动：≤0.15%
6、压力传感器：
进气法检定：350Kpa（绝对压力），准确度≤0.1%
排气法检定：0-110kPa，准确度≤0.1%的绝压变送器
7、温度、湿度传感器：
温度变送器：0℃～50℃，准确度≤±0.1%
湿度变送器：10%～95%
8、工作台及管路：撬装式工作台，配水平、立式一体化管路系统；主管路≥DN25，其余采用换管方式；进气法和排气法在同一条管线进行，被检表一次装夹可任意选择检测方法；主体框架为铝合金，管路为不锈钢并抛光处理
9、控制系统：具备控制钟罩升降、开关阀、调节阀功能
10、数据采集：采集除2L小钟罩外的所有钟罩数据，以及环境温压湿和被检表数据。
11、检定软件：具有浮子流量计、热式质量流量计检定界面及检定软件
12、数据处理：自动计算、保存检定数据及结果，支持打印输出
13、配套设备控制终端：
①显示器：≥23.8寸，分辨率：1920×1080，对比度不低于3000:1；
②CPU：核心/线程≥6核12线程，CPU基础主频≥2.5GHz，最高睿频频率≥4.4GHz；
③主板：支持DDR4内存类型；提供≥2个UDIMM内存插槽；提供≥1个M.2 NVMe SSD插槽；板载≥1个千兆有线网卡；提供≥1个USB Type-C接口；提供≥5个USB 3.0 Type-A接口；
注：钟罩式气体流量标准装置交付时须提供国家法定技术机构出具的符合JJG 165-2005《钟罩式气体流量标准装置》检定规程的有效检定证书，证书结果须满足本技术技术要求全部计量性能指标。

④内存：单条≥16GB DDR4 3200Hz；
⑤硬盘：≥512GB M.2 NVMe SSD；
⑥电源：≥300W；
⑦机箱：机箱体积≤8.5L；
⑧键鼠：键盘按键寿命≥1100万次，鼠标按键寿命≥600万次。
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	标准金属量器
	1 
	1、规格：容量20L
2、最大允许误差：±2.5×10⁻⁴
3、分度容积：≤标称容量的5×10⁻⁵
4、外观与内壁：外壁光滑平整，无肉眼可见凹凸；内壁抛光处理，确保液体残留量最小
5、支脚：配可调螺栓（金属材质），直接与地面接触，用于调整水平及导静电
6、水平指示：主体两个相互垂直方向各装一只0.05mm/m管状水准器
7、排气性能：排气能力≤0.2个分度容积；滴流状态等待2min，无间歇连续流及涌动排出
8、便携式设备控制终端：
①显示器：不小于15.6寸，分辨率：不低于2K；
②CPU：核心/线程≥6核12线程，CPU基础主频≥2.5GHz；
③内存：单条≥16GB DDR4 3200Hz；
④硬盘：≥512GB M.2 NVMe SSD；
⑤电源适配器：（65-90）W；
⑥电池：≥45Wh
⑦鼠标：无线鼠标，按键寿命≥600万次。              
注：标准金属量器交付时须提供国家法定技术机构出具的符合JJG 259-2005《标准金属量器》检定规程的有效检定证书，证书结果须满足本技术技术要求全部计量性能指标。
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	标准砝码组
	1 
	M1级，不锈钢材质，2个5kg，1个10kg
注：砝码交付时须提供国家法定技术机构出具的符合JJG 99-2022《砝码》检定规程的有效检定证书，证书结果须满足本技术技术要求全部计量性能指标。
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	标准砝码组
	1 
	1、 M1级，不锈钢材质，10个500kg
2、M1级，铸铁，10个500kg
注：砝码交付时须提供国家法定技术机构出具的符合JJG 99-2022《砝码》检定规程的有效检定证书，证书结果须满足本技术技术要求全部计量性能指标。
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	标准砝码组
	1 
	1、M1级，不锈钢材质，5个1000kg
2、M1级，铸铁，5个1000kg
注：砝码交付时须提供国家法定技术机构出具的符合JJG 99-2022《砝码》检定规程的有效检定证书，证书结果须满足本技术技术要求全部计量性能指标。




