淮南市特种设备监督检验中心检验检测设备更新项目采购设备清单
（87台）
	序号
	设备名称
	数量
	主要功能需求

	1
	钢丝绳探伤仪-3
	1台
	（一）功能要求：
1、能在线检测电梯、起重机钢丝绳内外部断丝、磨损、锈蚀、变形、松股、跳丝、材质变化等各种缺陷功能。
2、产品符合GB/T21837-2008的要求，能检测局部损伤（LF）和金属横截面积变化（LMA），并在报告中可以直读出至少以上两项结果。
3、检测结果报告能满足不同行业的标准同时具有断丝根数和断丝断面积与钢丝总断面积的之比的形式显示。
4、利用计算机USB接口直接采样处理分析，具有在线声光报警与实时显示结果功能。
5、传感器圆型结构、周向环绕、轴向磁化，将钢丝绳瞬间磁化到饱和状态。
6、传感器采用合金铝外壳，具有防水、防尘、防震、防潮功能。
7、工作稳定，性能可靠，检测精度高，抗干扰性能强，数据准确。
（二）技术参数：
1、被测钢丝绳直径范围：16～32mm（范围可定制）
2、同时检测钢丝绳根数：1根单排
3、检测绳速：0～18m/s
4、不连续缺陷（LF局部缺陷）检测能力： 
局部缺陷的定性检测准确率≥98%；
断丝定性检测准确率：不低于100%；
断丝定量检测准确率≥95%，
5、单处集中断丝根数允许不高于一当量根误差；
6、连续缺陷（LMA金属横截面积损失）检测能力：
金属横截面积损失检测精确度：±0.05%；
金属横截面积损失检测不确定度：±0.2%； 
轴向位置示值检测能力：±0.3%；
（三）主要配置：传感器、以太网传输型实时报警器、专用信号线、报警专用传输线、双绞传输线、钢丝绳探伤仪以太网评估系统、专用仪器箱、专用充电器、柔性固定索、第三方计量证书、合格证、保修卡、说明书。

	2
	钢丝绳探伤仪-2
	1台
	（一）功能要求：
1、能在线检测电梯、起重机钢丝绳内外部断丝、磨损、锈蚀、变形、松股、跳丝、材质变化等各种缺陷功能。
2、产品符合GB/T21837-2008的要求，能检测局部损伤（LF）和金属横截面积变化（LMA），并在报告中直读出两项结果。
（二）性能特点：
1、检测结果报告能满足不同行业的标准同时具有断丝根数和断丝断面积与钢丝总断面积的之比的形式显示。
2、利用计算机USB接口直接采样处理分析，具有在线声光报警与实时显示结果功能。
3、传感器圆型结构、周向环绕、轴向磁化，将钢丝绳瞬间磁化到饱和状态。
4、传感器采用合金铝外壳，具有防水、防尘、防震、防潮功能。
参数更新
（三）技术参数：
1、被钢丝绳直径径范围：6～16mm（特殊要求可订制）
2、同时检测钢丝绳根数：1～8根（多根）
3、钢丝绳间距范围：3～24 mm(根据钢丝绳间距调节)
4、检测绳速：0～18 m/s
5、不连续缺陷（LF局部缺陷）检测能力： 
局部缺陷的定性检测准确率≥98%；
断丝定性检测准确率：不低于100%；
断丝定量检测准确率≥95%，
6、单处集中断丝根数允许不高于一当量根误差；
7、连续缺陷（LMA金属横截面积损失）检测能力： 
8、金属横截面积损失检测精确度：±0.05%；
9、金属横截面积损失检测不确定度：±0.2%； 
10、轴向位置示值检测能力：±0.3%；
（四）主要配置：传感器、以太网传输型实时报警器、专用信号线、报警专用传输线、双绞传输线、钢丝绳探伤仪以太网评估系统、专用仪器箱、专用充电器、柔性固定索、第三方计量证书、合格证、保修卡、说明书。

	3
	扶梯同步率及制停距离检测仪-2（扶梯综合性能检测仪）
	2台
	（一）功能要求:
1、可检测各种自动扶梯/自动人行道的速度、启制动加速度、制停减速度、制停距离、两侧扶手带与梯级踏板速度同步率。
2、能够对自动扶梯围裙板间隙进行动态测量，同步显示测量位置和间隙大小同时兼具位移间隙曲线显示功能。
3、能够对自动扶梯梳齿板啮合深度进行动态测量，实时显示测量数值及曲线显示功能，通过啮合深度标准线可以直观的看到啮合深度超标信息。
（二）性能特点
1、仪器可整机使用亦可单机使用。 
2、操控系统平台：国内主流系统。
3、主机主体及主要数据采集器采用无线传输模式，无需额外配备信号传输天线。
（三）技术参数：
运行状态测试模块：
1、测速范围：0-3m/s
2、测速误差：≤0.5% 
3、速度测量分辨率：≤0.001m/s
4、三路速度测量的偏差度 ≤0.5%
梳齿啮合深度测量模块：
1、啮合深度测量精度：≤0.3mm
2、啮合深度测量范围：0-30MM 
3、测量区域调整范围：0-15mm
4、数显范围：0-20mm（标定尺）
围裙板间隙测量模块：
1、位移测量精度：≤6mm
2、间隙测量精度：≤0.1mm
3、速度测量精度：≤0.03m/s
4、位移测量装置：360度随动旋转，纵向移动≤30mm
5、间隙测量调整范围：0-30mm
6、位移测量装置调整范围：0-15mm
（四）主要配置：专用触控终端、动态啮合单元、动态间隙单元、无线扶手带及梯级测量单元（3只）、固定装置、专用软件、电源适配器、第三方计量证书、合格证、保修卡、说明书。

	4
	电梯限速器测试仪-2（高速）
	2台
	（一）功能要求：
1、仪器检测方便、快捷、安全、准确。可全面记录电梯限速器检验关键数据信息。
2、可输入中文、英文、阿拉伯数字，满足操作人员各类信息的编辑。绿色护眼触控屏，操作方便，反馈灵敏。
(二）技术参数：
1、主要用于检测电梯限速器电气动作速度和机械动作速度
2、测量范围：(0-10)m/s                                                   
3、驱动电机最高转速：4000r/min           
4、灵活便携多向可调节支撑接触式测量，准确捕捉实时速度。
5、速度显示精度：0.001m/s
6、测量误差：≤1%
7、专业数据分析软件可将检测数据导入计算机保存，生成检测报告便于打印及存档。
8、数据存储空间：8G/16G
9、可输入中文、英文、阿拉伯数字等。               
10、屏幕分辨率：不低于800*480
11、低压直流供电，保证人员及设备安全。
12、限速器驱动电机：不大于DC24V                           
13、三防ABS仪器箱体，坚固轻便更适宜现场检测环境。
14、仪器工作湿度：<90%（RH）
15、仪器工作温度：（-10～50）℃
（三）主要配置：主控仪器箱、专业高速驱动电机、高速驱动支架、双电器动作速度检测线、测速传感器、专用测量软件、第三方计量证书、合格证、保修卡、说明书。

	5
	电梯加减速度测试仪-3（电梯综合性能检测仪)
	1台
	（一）功能要求：
1、可同时对电梯运行过程中三维动态信息实时记录及分析。
2、可测量垂直方向的启动加速度、制停减速度、运行速度前后左右方向的振动情况、A95加速度、最大加速度、A95峰峰值、速度、制停距离等进行检测。
（二）性能特点:
1、可记录的参数：手持控制终端监测全程实时数字及曲线图。
2、检测结束，自动生成测量结果，更高兼容性，更强稳定性，更适合工业现场使用。 
（三）技术参数： 
1、控制终端类型：手机
2、加速度测量方向：三轴
3、加速度测量范围：±4g
4、采样频率：不低于256Hz
5、速度测量准确度：＜1%
6、速度分辨率：≤0.001m/s
7、位移分辨率：≤0.001m
8、仪器工作湿度：<90%（RH）
9、仪器工作温度：（-10～50）℃         
（四）主要配置：测量主机、专用软件、手持终端、电源适配器、第三方计量证书、合格证、保修卡、说明书。

	6
	导轨垂直度测试仪
	1台
	（一）性能要求：
1、仪器可检测电梯导轨垂直度及电梯导轨的直线性，可直观读出各个测量点的前后及左右方向的偏差数值。
2、符合TSG T7001-2023《电梯监督检验和定期检验规则》中对电梯导轨的测量需要。
（二）技术参数：
1、一测回垂准测量标准偏差:≤1/100000
2、测量距离:0-150M           
3、自动安平范围:±3°            
4、圆水泡角度值:不低于8′                    
5、激光波长:≤635nm          
6、误差：≤±0.5mm/50m       
7、中心光斑直径:100m处 ≤φ10mm ,50m 处 ≤φ5mm
8、自动安平阻尼时间:<10s           
9、工作环境温度:－10℃--＋50℃
10、工作环境湿度:<90%RH             
11、工作电源: DC4.8V                              
（三）主要配置：激光检测主机、目测数显靶、第三方计量证书、合格证、保修卡、说明书。

	7
	转向参数测试仪
	2台
	（一）功能要求：
1、适用于厂车方向盘转向力、最大转向力和力矩、转角及自由转向角、等转向参数测量。
2、系统符合国家相关检验规程要求。仪器小巧，检测方便、快捷。
（二）性能特点：
1、转向角与转向力及力矩传感器一体化设计，集各项功能于一体，与终端无线通信，APP中转向力与转向角分开测量，不在同一测量界面，规范测量结果页面。
2、仪器安装简单，利用快速卡口将仪器卡在方向盘上即可使用，无需安装在方向盘中心位置。
3、转向角度与转向力矩测量支持顺时针、逆时针测量。
4、测量界面实时显示测量值与最大值，且支持重复测量记录功能，可自动计算多次测量结果后的平均值，界面简捷。
5、量界面具有方向盘随动图像显示，实时显示方向盘转动轨迹，通过图像即可判断测量数据是否合格。
（三）技术参数
1、控制终端类型：手机
2、力矩范围：0～500N·m  
3、转向力范围：0～500N
4、转向角范围：顺逆时针旋转均不小于1800°
5、旋转速度：≤60°/s
6、力矩精度：±0.1N·m   
7、转向力精度：≤1%
8、转向角精度：≤1%
9、仪器工作湿度：<90%（RH）
10、仪器工作温度：（-10～50）℃
（四）主要配置：测量主机*1、手持终端*1、专用软件*1、电源适配器*1、第三方计量证书*1、合格证*1、保修卡*1、说明书*1。

	8
	制动性能测试仪-2（场车综合性能测试仪）
	2台
	（一）功能要求：
1、厂内车辆综合检测仪用于测量厂车方向盘转向力、转向力矩、方向盘旋转角、方向盘自由转向角、制动踏板力、手刹制动力、厂车运行路段的空间动态实时坡度、区间平均坡度、路段总长度、车辆运行实时速度、路段车辆运行平均速度、厂车启动加速度、制停减速度、制停距离、门架倾角及下滑量。
2、系统符合国家相关检验规程要求。仪器小巧，检测方便、快捷。
（二）性能特点：
1、可记录的参数：手持控制终端监测全程实时数字及曲线图。
2、仪器可整机使用亦可单机使用。 
（三）技术参数
转向参数测试模块：
1、力矩范围：0～500N·m  
2、转向力范围：0～500N
3、转向角范围：顺逆时针旋转均不小于1080°
4、旋转速度：≤60°/s
5、力矩精度：±0.1N·m   
6、转向力精度：≤1%
7、转向角精度：≤1%  
踏板力测量模块：
1、测量范围: 0～1000N
2、测量精度：≤1%
手刹力测量模块：
1、测量范围: 0～500N
2、测量精度：≤1%；
动态坡度检测模块
1、行驶距离测量范围：0～5km         
2、行驶距离测量精度：0.5%            
3、坡度测量范围：-60% ～﹢60%
4、坡度测量精度：≤0.5%
制停距离检测模块：
1、速度：0～30Km/h
2、分辨率：0.1km/h
3、测量精度：≤1%
4、加速度：±3g
5、加速度分辨率：0.01m/s2
6、制停距离：0～50m
7、分辨率：0.01m
门架倾角及下滑量检测模块：
1、自然下滑量检测精度：≤1mm            
2、高度测量范围：0～40m             
3、测距精度：≤1mm  
4、测量轴：X轴 Y轴
5、测量范围：±30°
6、分辨率：≤0.05°
噪声检测模块：
1、噪声测量范围：30～130dB,
2、噪音测量精度：≤1dB；
（四）主要配置：方向盘转向参数测试模块*1、踏板操作力模块*1、手刹操作力模块*1、动态坡度测量模块*1、制停距离测量模块*1、门架倾角及下滑量检测模块*1、噪声检测模块*1、手持终端、专用软件*1、电源适配器*1、第三方计量证书*1、合格证*1、保修卡*1、说明书*1。

	9
	踏板力计
	1台
	（一）功能要求：
1、适用于厂内机动车辆踏板力、手刹力的在线测量。
2、系统符合国家相关检验规程要求。仪器小巧，检测方便、快捷。
（二）性能特点：
1、测量界面实时显示力值，以及测量过程中的最大值，当前界面具有保存结果、打印结果功能，以便现场实时打印结果，并可以在保存的结果中进行打印以及导出数据结果。
2、测量界面可连续保存多次的测量结果，已对比每次结果的差值，并且在该界面具有建议参考值，此参考值来源于本行业检验规程。
（三）技术参数
1、控制终端类型：手机
2、踏板测量范围: 0～1000N
3、测量精度：1%
4、手刹测量范围: 0～1000N
5、测量精度：≤1%
6、无线传输方式：Bluetooth
7、电量显示：外置不少于4段电量提示
8、内置锂电池：12V  
9、仪器工作湿度：<90%（RH）
10、仪器工作温度：（-10～50）℃
（四）主要配置：测量主机*1、手持终端*1、专用软件*1、电源适配器*1、第三方计量证书*1、合格证*1、保修卡*1、说明书*1。

	10
	侧滑仪
	1台
	（一）功能要求：
1、适用于厂内机动车辆的车轮侧滑量的在线测量。
2、系统符合国家相关检验规程要求。
（二）性能特点：
1、可记录的参数：手持控制终端监测全程实时数字及曲线图。
2、仪器可整机使用亦可单机使用。 
（三）技术参数
1、控制终端类型：手机
2、最大轴重：≥10T
3、主滑动板尺寸：≥1000X1000（mm）X2
4、滑板行程：±10mm
5、测量范围：向内0-10m/km，向外0-10m/km
6、零点变动量：±0.1m/km
7、显示误差：±0.1m/km
8、判断误差：±0.1m/km
9、分辨率：±0.1m/km
10、电量显示：外置不低于4段电量提示
11、内置锂电池：不高于12V  
12、仪器工作湿度：<90%（RH）
13、仪器工作温度：（-10～50）℃
（四）主要配置：测量主机*1、手持终端*1、专用软件*1、电源适配器*1、第三方计量证书*1、合格证*1、保修卡*1、说明书*1。

	11
	全站仪
	1台
	1、测角精度：±2″
2、测角方式：绝对编码测角技术
3、测角探测方式：水平及垂直度盘对径探测
★4、测角最小读数：0.1″/1″/5″/10″可选
5、测距精度：有棱镜±（2mm+2 ×10-6D）、无棱镜±（3mm+2 ×10-6D）；
6、测量时间：精测不大于0.3秒，跟踪不大于0.1秒；
★7、免棱镜测程：不低于1000米（R10）/1500米（R15）；
8、单棱镜测程：不低于5000米；
9、放大倍率：≥30X
10、最小对焦距离：不大于1.2米；
11、成像：正像
12、气象修正：温度气压传感器自动改正；
13、标配导向光，辅助放样时快速找方位；
14、标配快速测量键，一键测量，方便快捷；
15、棱镜常数修正：输入参数自动修正
16、激光对中亮度级别：最少5级调节；
17、激光器装载方式：直接装进竖轴，与竖轴同轴，对中更精准更稳定；
18、屏幕类型：LCD，6行，图形式
19、键盘类型：字母+数字键；
20、数字显示：最小0.1mm（小数点后4位可选）；
21、特有6个热键，用户可以自定义键功能，在任意测量界面都能启用；
22、电源：锂电池，容量不低于5000mAh，连续工作时间不小于15h；
23、数据传输：直接用U盘一键导出多种数据格式：CASS dat坐标文件；Excel表格 csv坐标文件；CAD dxf图形文件等；
24、配置快速测量键，一键测量，方便快捷；
25、应用程序：数据采集，放样，悬高测量，高程传递，面积测量，对边测量，点到直线， 直线放样，圆弧放样，道路设计等；
26、坐标放样功能：放样测量时有“距离，坐标，指挥”三种模式；
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	经纬仪
	2台
	一、产品特点：
1、彩色屏幕液晶显示，读数方便，操作更易上手；
2、绝对编码测角系统；    
3、电子式补偿器；
4、可对同一角度多次测量求均值，提高精度减少记录量；
5、激光对点和指向开关可通过面板操作。
二、技术参数
1、角度测量
       测量方法：绝对编码
       最小读数：≤1″
       精 度：≤2″
2、望远镜
       物镜孔径：≥47mm
       放大倍率：≥30倍
       成像：正像
       视场角：≥1°30′
       最短视距：1.0m
3、显示
       显示屏：双面
       照明：有
4、补偿器
       倾斜传感器：自动垂直补偿
       补偿范围：±3′
5、水准器
       长水准器：≤30″/2mm
       圆水准器：≤8′/2mm
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	水准仪
	3台
	1、每公里往返：2.5mm
2、望远镜成像：正像
3、望远镜倍率：≥32 倍
4、物镜口径：≥42mm
5、视场角：≤1°20′
6、乘常数：不低于100
7、加常数：不低于0
8、补偿器工作范围：±18′
9、安平精度：±0.3″
10、圆水泡精度：≤8′/2mm
11、度盘分度值：≤1°/gon
12、防水防尘等级：不低于IP65
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	接地电阻测试仪-1
	3台
	（一）产品特点
1、三点法，非接触式测量安全快速。
2、在测量有回路的接地系统时，不需断开接地引下线，不需辅助接地极，省时省力。
3、钳形接地电阻仪能测量出用传统方法无法测量的接地故障，能应用于传统方法无法测量的场合。
4、声光报警功能、数据存储、数据保持功能。
5、蓝牙功能，手机连接蓝牙后可通过手机蓝牙软件来查看测量的数据等。
（二）技术参数
1、电阻量程：0Ω～1200Ω
2、电流量程：0mA～30.0A
3、电阻测量精度
范围：0.010Ω－0.099Ω，分辨率：0.001Ω，准确度：±（1%rdg＋0.01Ω）
范围：0.10Ω－0.99Ω，分辨率：0.01Ω，准确度：±（1%rdg＋0.01Ω）
范围：1.0Ω－49.9Ω，分辨率：0.1Ω，准确度：±（1%rdg＋0.1Ω）
范围：50.0Ω－99.5Ω，分辨率：0.5Ω，准确度：±（1.5%rdg＋0.5Ω）
范围：100Ω－199Ω，分辨率：1Ω，准确度：±（2%rdg＋1Ω）
范围：200Ω－395Ω，分辨率：5Ω，准确度：±（5%rdg＋5Ω）
范围：400Ω－590Ω，分辨率：10Ω，准确度：±（10%rdg＋10Ω）
范围：600Ω－880Ω，分辨率：20Ω，准确度：±（20%rdg＋20Ω）
范围：900Ω－1200Ω，分辨率：30Ω，准确度：±（25%rdg＋30Ω）
4、电 源：不高于DC6V，或者5号碱性干电池（LR6 1.5V×4）
5、显示屏：不低于4位LCD 数字显示，长宽 ≥47mm×28.5mm，带背光
6、单次测量时间：≤0.5 秒
7、数据存储：≥99 组
（三）配置
钳表1件、测试环1件、LR6电池4节、仪表箱1件、校准证书1份、文件资料1份（合格证、保修卡、说明书）
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	噪声检测仪-1
	4台
	一、功能要求
1、城市声环境评估：用于交通干道、社区、学校、医院等区域的噪声监测，符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）要求，评估昼间/夜间噪声达标情况。
2、工业区噪声控制：工业企业厂界噪声排放监测（GB 12348-2008），识别机械、风机、压缩机等设备的噪声源，优化降噪措施。
3、建筑施工噪声：施工场地边界噪声自动监测（HJ 907-2017），支持长期无人值守数据采集与气象参数同步记录。
4、屏幕实时显示动态噪音值，以及通过设备按钮对功能进行快捷切换。
二、性能特点
1、噪声检测模块一体化设计，将麦克风对准声源即可测量。产品满足安全标志Exib IIC T6 Gb；Exib IIIC 80℃ Gb标准,外壳防护等级满足IP66。（提供合格证等佐证资料）
2、测量界面实时显示噪声值，测量完成后显示最大噪声值及平均噪声值，当前界面具有保存结果、打印结果功能，以便现场实时打印结果，并可以在保存的结果中进行打印以及导出数据结果。
3、测量界面可连续保存多次的测量结果，已对比每次结果的差值。
4、设备内置符合GB/T10059-2023中关于噪声测量的专用方法和修正方法。现场人员只需按流程逐点测量，无需二次计算可直读测量结果。
三、技术参数
1、测量范围：30～130dB
2、测量精度：±2dB
3、分辨率：0.1dB
4、频率范围：≥25Hz
5、内置锂电池：3.7V
6、仪器工作湿度：<90%（RH）
7、环境温度：-20℃-+40℃
四、配置：测量主机、电源适配器、第三方计量证书、合格证、保修卡、说明书。
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	激光测距仪-1
	2台
	一、功能要求
快速测量建筑物高度、房间尺寸、墙体垂直度、地形高差，精度可达毫米级（±1mm），替代传统卷尺/测距仪，提升施工效率。
二、性能特点
1、高精度测量：采用激光测距技术，测量范围0.03-100m，精度±1mm（典型值），重复精度±1mm，满足建筑、工程、家居等多场景精度需求。
2、快速响应：测量数据实时刷新，适应动态测量场景。
★3、手枪式握持：符合人体工程学的握把曲线设计，橡胶防滑涂层提升握持稳定性，单手操作无压力，适合高空、狭窄空间等复杂工况。
4、扳机触发测量：轻触式扳机开关设计，触发力≤2N，避免误触；支持测量模式快速切换，操作逻辑符合直觉。
5、屏幕显示：不低于1.8英寸高对比度IPS液晶屏；实时显示测量值、单位、模式图标，数据更新同步延迟≤50ms，拥有自动休眠（降低屏幕背光）功能。
6、防护等级不低于IP65，2m坠落测试，可抵御施工现场粉尘，防强喷水。（提供合格证等佐证资料）
三、技术参数
1、测量距离：0.05-150m
2、测量精度：±1mm
3、分辨率：≤0.001m
4、旋转角精度：正负0.1°（不受磁场干扰）
5、俯仰角精度：正负0.2°
6、每组电池测量次数：4000次（约8h）
7、仪器工作湿度：<90%（RH）
8、仪器工作温度：（-10～40）℃
9、屏幕分辨率：284*240
10、符合安全标志：Ex ib ⅡC T4 Gb；Ex ib ⅢC T130℃ Db；（提供合格证等佐证资料）
四、配置：
主要配置：测量主机、电源适配器、第三方计量证书、合格证、保修卡、说明书。
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	超声波测厚仪
	13台
	一、主要技术性能：
1、测量范围：0.65-360mm
2、显示精度：不低于0.01mm
3、探头频率：2MHz-10MHz
4、显示方式：LCD显示（带背光）
5、储存方式：手动存储方式
6、测量误差：(H为所测厚度值)H＜10mm ±0.05mm ;  H≥10mm±（0.01+H/200）
7、存储值：6组每组100个测量点
8、声速范围：1000--9999m/s
9、使用环境：温度-10℃～60℃  相对湿度小于90%
10、电源：2节1.5V电池（AA）
二、配置：
1、主机                 1台
2、探头（φ8探头）      1支
3、常温耦合剂           1瓶
4、使用说明书     　    1份
5、保修卡、合格证       1份
6、五号电池             2节
7、手提箱       　　　　1个
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	高温测厚仪
	1台
	一、主要技术性能：
1、测量范围：0.65-360mm
2、显示精度：不低于0.01mm
3、探头频率：2MHz-10MHz
4、显示方式：LCD显示（带背光）
5、储存方式：手动存储方式
6、测量误差：(H为所测厚度值)H＜10mm ±0.05mm ;  H≥10mm±（0.01+H/200）
7、声速范围：1000--9999m/s
8、使用环境：温度-10℃～60℃     相对湿度小于90%
二、配置：
1、主机                 1台
2、探头（φ8探头）      1支
3、常温耦合剂           1瓶
4、使用说明书     　    1份
5、保修卡、合格证       1份
6、五号电池             2节
7、手提箱       　　　　1个
8、高温探头             1个
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	涂层测厚仪
	1台
	1、测量模式：精简模式、监控模式、统计模式、最小值捕捉。
2、测量原理：磁感应。
3、探头连接方式：分体式导线连接。
4、测量范围：量程 ：0~10000μm。
5、测量精度不低于±(3%H+10)μm  注：H为被测覆层的厚度值
6、基体最小平面直径：不大于22mm
7、最小曲率半径（凹）：不大于12mm
8、最小曲率半径（凸）：不大于5mm
9、对应内防腐探头可测管道最小内径：不大于110mm
10、显示精度：0~100μm: 0.1μm;  100~999μm: 1μm;   1mm~10mm: 0.01mm
11、基体临界厚度：不大于1mm
12、日历：可以显示时间信息，也可以让存储的数据带上时间具有可追溯性。
13、使用温度：相对湿度：≤90% ；   温度：-10℃~+40℃
14、不小于2.4寸TFT彩屏，不小于320*240像素；
15、蓝牙2.0，可以与电脑和打印机进行无线通信
二、配置要求： 
1、主机                           1台
2、探头（F10）                      1支
3、样片/铁基/样片盒                1套
4、使用说明书     　               1份
5、保修卡、合格证                　1份
6、五号电池                        2节
7、手提箱       　　　　　　　　　 1个
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	工业视频内窥镜
	1台
	一、技术参数：
（一）、操作环境：
1、探头工作温度：-25℃～100℃；
2、主机工作温度：-20℃～46℃；
3、相对湿度：95%最大无冷凝；
4、探头防护性能：采用全封闭性设计，无螺纹连接，无胶圈密封；可达IP67防护等级，防盐水、弱酸弱碱、航空煤油、汽油、柴油、液压油、常用滑油等
5、主机防护性能：不小于IP65，雨天条件下可操作。
（二）、探头性能：
1、探头直径和长度：探头直径≥6mm，4m＜工作长度≤5m；
2、成像组件：画面自然逼真；
3、像素数量：原始像素≥200万，图片和视频分辨率不小于1920×1080P；
4、光学组件：镜头景深12mm-200mm，镜头视场角≥140度； 
5、保护材料：钛合金外壳，四层钨丝编织层及内导向关节激光焊接技术；内外双层采用钨丝仿布艺编织技术，并渗透聚氨酯涂层；
6、照明方式及亮度：白色LED光源后置于主机内部；输出亮度≥80000lux，保证在极度黑暗或较大空间下得到明亮图像。
（三）、主机系统：
1、探头更换：探头插入管能随意更换各类不同直径大小的管线，插入管必须从背面分离，须四颗螺丝固定，非卡扣式更换，前端连接处配置缓存装置，可适应不同检测环境需要；
2、主机材料：工程塑料主体、聚氨酯外壳、防碰撞弹性橡胶缓冲材料；
3、显示器：IPS高清彩屏，可智能触摸，分辨率≥1920×1080，阳光下图像清晰可见，显示屏与探头及操作手柄采用一体化便携式设计；
4、可控摇杆操作：机械式360度全方位连续导向，各方向导向角度达到160度；
5、按键设计：软件快捷操作，人体工程学布局，快速启动、拍照、录像、亮度调节等按键设置；
6、内置存储：内置不小于32G闪存卡存储；
7、视频输出：高清HDMI接口输出；
8、亮度控制：自动获得最佳照明效果以获得最佳的清晰度与色彩还原，最大限度的消除金属反光形成的光斑；针对特殊检测工况，还可进行8级的手动补偿调节；
（四）、供电系统：
1、工作时间：锂电池≥8小时工作时间，支持带电工作同时充电；
2、供电电压：AC100-240V，50-60Hz，DC5V 2A。
（五）、系统软件：
1、操作系统：内嵌多任务操作系统用户界面，按键操作文件管理，内置文件管理系统，可进行新建、拷贝、删除等操作静态图像、动态图像录制、图像冻结、图像缩放、翻转、视频回放等；
2、色彩模式：出厂预设原始色彩、高色彩还原、远距、近距四种可选模式，来改变视觉效果,更突显缺陷；具有动态负片功能，方便发现裂纹和细小缺陷；
3、辅助测量：具备比较法测量技术，同一镜框下参照数据可计算长度、宽度、多线段；可计算出准确数值，精确到0.01mm，准确度不小于95%；并在主机上可看到数值刻度。
4、无线传输：具有无线WIFI输出功能可与手机同步显示观察，HDMI视频输出接口，可连接至外部显示器。
二、配置要求：
1、视频内窥镜主机（含检测线）1台
2、专用锂电池充电套装1个
3、高清数据连接线1根
4、32G TF卡1只
5、专用读卡器 1只
6、中心辅助支架（40mm-100mm）1只
7、中文操作手册 1本
8、专用设备箱 1只
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	里氏硬度计
	5台
	一、技术参数：
1、硬度种类：HL，HV，HB，HRB，HRC，HSD
2、测试范围：HL 200-960，HV 32-1000，HB 30-680，HRB 4-100，HRC 20-70，HSD 32-102
3、精 度：+/-4HL（HL=800时）
4、仪器校准:示值软校准+/-50HL
5、测试方向：任意，并自动修正方向误差。
6、被测材料：低碳钢、合金工具钢、不锈钢、轴承钢、灰铸铁、球墨铸铁、铝合金、黄铜、青铜、铜。
7、数据存储:可自动记录200个测试结果，包括测试值、换算值、平均值、硬度、材料、方向、时间和日期。
8、电 源：2支3V（CR2330）锂电池
9、电源寿命：硬度计：连续工作40小时以上，有欠压指示
10、工作温度：-10℃～40℃
二、标准配置：
硬度计主机、标准里氏硬度块(国产)、13mm支撑环、毛刷、CR-2330锂电池2个、使用说明书等文件、携带箱
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	超声波探伤仪
	5台
	一、主要技术参数要求：
★1、通道数量：不得低于横波斜探头25组、纵波斜探头5组、爬波\表面波探头5组、直探头15组、B扫10组、TOFD 10组、C扫10组。
★2、检测功能：至少具备A扫描检测、B扫描检测、C扫描检测、TOFD检测。
3、支持内置操作说明或标准规范，可实时查看。
4、铸锻件自动探伤功能：无需手动计算、输入，仪器自动记录、显示大平底波增益、工件厚度、大平底与φ2 平底孔声压差、探伤灵敏度、缺陷深度、缺陷灵敏度、缺陷当量直径、相对于φ4 平底孔dB 值、缺陷对底波增益衰减量。
5、曲线功能至少具备距离幅度曲线功能、时间增益补偿曲线功能、距离增益尺寸曲线功能、距离波幅缺陷当量曲线功能。
6、垂直线性误差≤3%。
7、水平线性误差≤0.3%。
8、分辨力≥30dB。
9、灵敏度余量≥60dB。
★10、控制方式：前板密封背光键盘、飞梭、触摸屏。
11、内置输出方式：至少具备WIFI、USB、VGA
12、供电方式：锂电池供电，单块电池持续工作时间≥6小时；
13、仪器可实现多种方式数据无线传输。
14、仪器内置定位功能：支持通过移动端配套软件进行远程实时定位，实时获取设备位置，防止设备丢失。
15、调试辅助功能：支持WIN自定义，可内置操作说明、标准规范可实时查看。
★二、主要电气性能要求：
1、相对于温度变化稳定性：参考回波信号幅值的变化≤满屏高度的3%、参考回波信号时基线位置的变化≤满屏宽度的1%。
2、发射脉冲电压：实测值与设定值之间偏差＜设定值10%。
3、发射脉冲宽度：实测值与设定值之间偏差＜设定值5%。
4、串扰值：＞70dB；
三、配置要求：
主机1台，探头线2根，电源充电器1套，座式充电器1个，锂电池2块，随机备品、配件1套，仪器提箱1个，使用说明书、合格证1套。
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	磁场探伤仪
	8台
	一、技术参数：
1、灵敏度：A1型标准试片15/100刻槽显示清晰
2、提升力：交流提升力≥137N（14kg），直流提升力≥177N
3、探头极距：不小于100mm*100mm，磁极与试件表面间隙≤0.5mm
4、探头光源：
（1）、白光照度≥2000Lux
（2）、紫外线灯辐照度≥6000μW/c㎡
5、符合标准：
（1）、JJF 1458-2014磁轭式磁粉探伤机校准规范
（2）、GB/T 15822.3-2024无损检测 磁粉检测 第3部分 设备
（3）、JB/T 15122-2025 无损检测仪器 充电式旋转磁场探伤仪
6、防护等级：IP65/IP67
7、工作暂载率：100%
8、续航时间：连续工作4H。
9、工作温度：-10～60℃
10、相对湿度：≤90%
11、采用全智能化彩色操作屏幕，高分辨率、高亮度，可清晰显示工件表面状态和缺陷磁痕；
12、仪器自带WIFI功能，无需外网，可连接手机拍照、录像等。
二、配置：
1、一体式E型探头1支；
2、锂电池2块；
3、锂电池充电器1个；
4、辅助工具（内六角扳手、插口扳手）1套；
5、仪器腰包1套；
6、仪器箱1个；
7、检测用磁极脚4个
8、随机文件（保修卡、操作手册、合格证）1份；

	24
	静电阻测量仪器
	1台
	技术参数：
1、 电阻测量范围 10³～1010Ω
2、电阻测量误差 ±一个数量级
3、温度测量范围 0～50℃（32～104℉）
4、温度测量精度 ±2℃/3.6104℉
5、转换点 0.5级对数
6、转换点精度 ±0.5级
7、重复性 ±5%
8、测试电压 9v
9、存储温度 -15℃到+60℃
10、相对湿度 0%到90%（非结露状态）
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	防腐层绝缘电阻测量仪器
	1台
	一、技术指标：
（一）、发射机主要技术指标
1、输出频率范围：300Hz ～ 1000kHz，频率分辨率 1Hz
2、输出电平范围：-37dB ～ ＋28dB    
3、输出电流：0～ 3A
4、输出功率（最大值）：45W
5、输出电平误差：±0.5 dB              
6、电平分辨率：0.01dB   输 出 阻 抗：  约 0Ω 
7、环境温度：－30℃ ～ ＋40℃
8、检测功能：可以同时检测记录管地电位、交流电压、横/纵地电位梯度等四组数据；
9、检测量程：管地电位：-10V-+10V；电位梯度：-10V-+10V；交流电压：0-200V（Rms）；
10、记录精度：管地电位：0.25%+1mV；电位梯度：0.5%+0.1mV；交流电压：1%+15mV（RMS）；
11、通讯方式：无线蓝牙，高速通信；
12、采样频率：采样频率不低于40Hz。
（二）、接收机部分
1、测量频率范围：15 Hz ～ 1000kHz，分辨率 1Hz
2、测量电平范围：+50dB ～ -120dB，      
3、测量电平误差：≤±0.5 dB
4、环境温度: －30℃ ～ ＋40℃
5、检测功能：可以同时检测记录管地电位、交流电压、横/纵地电位梯度等四组数据；
6、检测量程：管地电位：-10V-+10V；电位梯度：-10V-+10V；交流电压：0-200V（Rms）；
7、记录精度：管地电位：0.25%+1mV；电位梯度：0.5%+0.1mV；交流电压：1%+15mV（RMS）；
8、通讯方式：无线蓝牙，高速通信；
9、采样频率：采样频率不低于40Hz。
二、设备配置：
发射接收一体机1台，接收机1台，充电器2个，电池 2个，接地棒 2个，加长接地线1根，吸铁石测量柱2个，测试线2根，设备说明书 1本，仪器箱1个。
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	超声波相控阵检测仪
	1台
	一、总体要求：
符合《NB/T 47013.15—2021承压设备无损检测第 15 部分：相控阵超声检测》、《NB/T 47013.10—2015承压设备无损检测 第10部分：衍射时差法超声检测》、《GB/T 32073-2015无损检测 残余应力超声临界折射纵波检测方法》和《GB/T 43232-2023紧固件轴向应力超声测量方法》要求，一体化便携式设计，需同时支持相控阵检测功能、TOFD检测功能、应力检测功能和螺栓柱面导波检测功能。要求采用高集成化的硬件系统，集成发射、显示和控制于一台便携式主机。
二、检测功能要求：
1、相控阵检测功能需满足《NB/T 47013.15—2021承压设备无损检测第 15 部分：相控阵超声检测》要求，支持PAUT、TFM、PCI、PWI成像功能和AIM声场仿真功能，可实现TFM/PCI/PWI同屏显示、TFM多模式融合和二维面阵全聚焦3D成像。
★2、应力检测功能需能满足《GB/T 32073-2015无损检测 残余应力超声临界折射纵波检测方法》和《GB/T 43232-2023紧固件轴向应力超声测量方法》要求，可检测碳钢、不锈钢、铝、铜、钛合金等透声材料的残余应力和直径≥14mm、长度≤600mm螺栓的紧固应力。同时需具备波形自动识别功能、一键自动寻波，换能器放置在测试区域内即可直接读取应力值。
★3、螺栓柱面导波检测功能应是基于导波理论，最大可实现128位晶片环阵探头循环全激发，能够滤除螺纹信号，在机显示螺栓3D结构，满足一次性检测长度≤800mm的在役螺栓。
★4、TOFD检测功能需能满足《NB/T 47013.10—2015承压设备无损检测 第10部分：衍射时差法超声检测》要求，至少支持4组TOFD探头同时采集数据。
5、设备具备双线阵、双面阵奥氏体不锈钢检测功能。
★6、设备具备高密度聚乙烯管道电熔、热熔焊接接头相控阵检测能力。
7、设备需具备焊缝图形快速导入，支持二次波翻转；
8、设备支持双轴编码器，适用于腐蚀检测双轴扫查；
★9、设备在机软件应具备依据NB/T 47013.10—2015承压设备无损检测 第10部分：衍射时差法超声检测》和《NB/T 47013.15—2021承压设备无损检测第 15 部分：相控阵超声检测》，根据检测工件参数在机自动设置检测工艺功能。
10、数据储存：≥256G固态硬盘。
★11、设备分析软件应支持图谱缺陷智能自动识别功能，可准确、快速的对检测图谱进行自动评判，并输出检测结果。
三、主要技术参数要求：
（一）相控阵通道
1、通道：≥64通道全聚焦
2、脉冲电压：50V-100V连续可调 
3、脉冲方式：负方波或双极方波
4、脉冲宽度：至少满足50-500ns
5、脉冲重复频率：至少满足200Hz-5KHz
6、增益范围：至少满足0-80dB
7、系统带宽：至少满足0.5-20MHz
8、采样频率/位数：≥100MHz/10bits
9、聚焦类型：至少满足深度、投影、声程
10、扫描类型：至少满足A扫、线扫、扇扫、B扫、C扫、D扫、复合扫查、全聚焦 
11、视图方式：至少满足A/B/C/D/S/3D
12、聚焦模式：常规/动态/全范围
（二）常规通道
1、通道数：≥ 4通道
2、脉冲电压：≥200V 
3、采样率: ≥1000MHz/8bits
5、脉冲宽度：至少满足50-500ns
7、脉冲重复频率：至少满足100Hz-1KHz
9、增益范围: 至少满足0-110dB
10、系统带宽: 至少满足1-10MHz
四、配置清单： 
1、相控阵主机1台	
2、电源线1根	
3、充电适配器1套	
4、锂电池模块2块
5、U盘1个	
6、仪器箱1只
7、检验合格证1份
8、性能测试报告1份
9、仪器说明书1份
10、仪器包1个
11、触控笔1支
12、相控阵32阵元探头1套
13、相控阵64阵元探头1套
14、高密度聚乙烯管道线热熔接头楔块（声速≤1500m/s）2只
15、相控阵楔块4只
16、纵横波探头1套（含楔块）
17、耦合剂1瓶
18、相控阵多功能扫查器1套
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	可燃气体检测仪
	3台
	一、技术参数：
1、检测气体：可燃气体Ex（选配：可检测任意4种气体浓度和温湿度）；
2、检测范围：:EX: 0～1000、5000、10000、50000ppm、100%LEL、5%、50%、100%Vol可选，
3、分辨率：:EX: 1ppm；0.1%LEL；0.01%，0.001%Vol ；
4、检测原理：催化燃烧、红外等根据量程、现场环境和用户需求而定；
5、传感器寿命：催化燃烧3年,红外原理5～10年；
6、检测方式：扩散式，标定流量500毫升/分钟；
7、显示方式:2.31寸320*240高清彩屏显示,4按键操作；
8、检测精度：≤±3%F.S 
9、线性度：≤±2%
10、报警方式：声光报警、振动报警、视觉报警、声光+振动+视觉报警、关闭报警可选；
11、响应时间 ：T90≤20秒
12、电池容量：3000mA大容量可充电高分子聚合物电池 ,带过充/过放/过压/过热/短路保护功能；
13、使用环境：:温度-40℃~+70℃；相对湿度≤0-99%RH（内置过滤器可在高湿度或高粉尘环境使用）
14、样气温度：40℃~+70℃ ，选配高温采样降温过滤手柄，可检测400度或更高温度的烟气浓度；
15、数据存储：标配10万条数据容量，更大容量可定制支持本机查看、删除或数据导出，免费上位机通讯软件,存储功能默认为关闭状态，可设置为开启状态，存储时间间隔任意设置；
16、通讯接口：USB（充电与通讯），选配RS485或RS232通讯接口；
17、界面语言：中文或英文可设置，默认中文界面；
18、防爆类型：本质安全型ExiaⅡCT4Ga
19、防护等级：IP65，防尘、防水溅
20、标准附件:说明书、合格证、USB充电器（含数据线）、背夹、包装盒；
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	数字式测氧仪
	5台
	一、技术参数：
1、检测气体 氧气(O2)
2、测量范围 0~25%
3、基本误差 小于 ± 0.1%
4、响应时间 小于50秒
5、恢复时间 小于50秒
6、传感器原理 电化学原理 寿命不小于两年
7、报警声、光双重报警，可以设置报警值，报警声可达80分贝
8、工作环境温度 -10~40℃
9、工作环境湿度 0~95%RH
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	真空度测试仪
	1台
	一、技术参数：
1、可检测规管 
（1）、热偶规管：ZJ-51/ZJ-54D/DV-4/DV-5/DV-6 
（2）、电离复合规管：ZJ-10C 
（3）、VG0 系列真空规管 
2、 测量范围 
（1）、热偶规管：
1)、ZJ-51/M007B（0.1～300）Pa 
2)、ZJ-54D（0.1～2000）Pa 
3)、DV-4 (1.3～5000）Pa 
4)、DV-5 （0.013～18）Pa 
5)、DV-6 （0.13～200）Pa 
（2）、电离复合规管：ZJ-10C（1×10 -4～1×10 5）Pa 
（3）、VG0 系列规管：(0.1～5000）Pa 
3、测量精度：热偶≤±25% 读数精度（配规管校准）电离≤±20% 读数精度 
4、电流设定范围： 
（1）、ZJ-51 （80～160）mA 
（2）、ZJ-54D （20～30）mA 
（3）、DV-4/DV-5/DV-6 以及 VG0 系列为自适应，无须设定电流 
5、电流设定：触摸屏设定，电子式电流自动调节 
6、显示方式：TFT 屏 
7、测量模式：连续测量/定时测量 
8、工作模式：自动/手动 
9、规管检测：自动识别规管类型及规管好坏判断 
10、测量单位：Pa、Torr、mmHg、mTorr(可任意转换） 
13、持续工作时间：不小于10小时 
14、使用环境：（0～45）℃；相对湿度＜90% 

	30
	埋地管线防腐层检漏仪
	1台
	一、技术参数：
（一）、发射机参数：
1、输出信号：不少于单频信号：128Hz、640Hz，双频信号：4+128Hz、4+640Hz，三频信号：4+8+128Hz、4+8+640Hz；
★2、输出功率：≥200W，多台发射机信号卫星叠加功能；
3、输出电流：不少于100mA，300mA，600mA，1A，2A，3A，4A（单频输出）共7个档；
4、电源：不低于20～60V直流电源，220V交流电源；
5、接线端口：主机箱内插口，不多于两个端口：信号输出端口、交直流电流通用端口。
6、工作温度：不低于-20℃~50℃；
7、防水标准：不低于IP67标准；
★8、操控程序：不少于网络通讯远程控制，可以实现发射机输出电流调节、输出频率调节、远程开关机等功能。
9、屏幕显示：屏幕同时显示信息：不少于电流大小、输出频率、工作状态、卫星状态、输入电压、输出电压、回路电阻、实时功率等信息。
（二）、接收机参数：
1、屏幕：不低于480*272像素高清彩屏，抗强光；
2、探测界面：不少于信号强度数值、信号强度条形图、导向罗盘、左右箭头、埋深值、电流值、dB值、频率值、定位模式、磁靴状态、A字架状态、蓝牙状态、喇叭音量、电量；
3、测量精度：定位及测深≤±2.5%测量值；电流测量≤±2.5%测量值；缺陷点定位≤±5cm；
4、工作频率范围：不少于128Hz、640Hz、50Hz、8.19KHz、32.8KHz；
5、测深范围：不低于0~30m；
6、防护等级：不低于IP65防护；
7、材料：不低于ABS工程塑料；
8、数据存储：不少于2万个数据行，记录包括序号/频率/定位电流/超低频电流/深度/A字架dB值；
9、电源：可拆卸充电锂电池，续航≥24h，备用干电池盒供电。
10、操作界面：最少包含中文操作界面
（三）、无线A字架参数：
1、工作频率：不少于4+8Hz；
2、定位精度：不低于+5cm；
3、信号量程：不低于120dB；
4、内部电源：不低于8.4V3Ah可充锂电；
5、续航时间：不低于100小时；
★6、屏幕类型：不少于单色高清段码屏，实时显示箭头和dB值；
7、防护标准：不低于IP65防护等级
8、工作温度：不低于-20℃~50℃
9、通讯方式：蓝牙
（四）、数据分析管理系统：
1、平台主页：不少于设备管理、作业管理、项目管理、系统参数。支持绑定数量不低于32个，项目数量不低于215个，作业数量不低于2048个。
2、设备管理：点击关联设备，需要认证码识别，保护数据安全。
3、项目管理：
属性要求：包括不限于管线注释、土壤类型、伴行管线、管线概况、管道年限、管线参数。
操作要求：不少于分析计算、作业数据、标准地图、卫星地图、下载CSV文件、下载PDS文件、删除作业等
4、分析及报告：不少于智能分段、删段、清屏、分段标注、查看报告等。
5、管线分析：不低于包括单频分段图、埋深曲线图、高程曲线图、路由分布图，四个功能模块在同一工作界面，可以通过任意选择工作模块。
6、作业管理：查看数据、作业属性、管线分析、导出作业、导出照片、删除作业。
（五）、数据接收传输终端：
1、数据类型：不少于序号、检测频率、埋深值、定位电流值、ULF电流值、经度、纬度、高程/大地高、大地X值、大地Y值等数据。
2、数据传输：所有检测数据实时远传服务器，同时支持USB传输电脑。
3、功能模块：系统设置、数据列表、编辑、图形、地图。
4、数据格式：不少于Excel、PDS、CSV、KML和Dat
★5、兼容性：不少于可以连接PDM、DM、PCMx、PCMPLUS
★6、云端服务：关联码、云端地址设置，检测数据和照片可以上传数据分析管理系统。
7、数据显示：数据列表、电流和距离衰减图
8、文件保存：不低于每2分钟自动保存
9、地图类型：不少于卫星图、点线图
10、路由测量：卫星图、点线图、国家2000，根据信号强度分为红色、黄色、绿色；
11、GNSS：信号接收：卫星、BDS、GLONASSHY、Galileo、QZSS等，支持单北斗卫星定位
12、定位精度：不低于单点定位：1.2m；DGNSS：0.8m；RTK：2cm
二、配置清单：
1、200W发射机1台、信号输出线1条、直流电源线1条、交流适配器（直连/锂电池两用型）1个、地极钎1个、延长线1卷、发射机远程操控程序1套；
2、接收机1台、磁靴1个、挡板1个、数据线1条、数据下载软件（U盘）1套、充电器1个、A字架备用电源线1条、仪器包1套、接收机IP65认证报告1份；
3、无线A字架1个、充电器1个、A字架布包1个、A字架；
4、数据接收传输终端1台、卫星天线1个、充电器1个、数据线1条、cors一年期账号1个；
5、防腐层数据分析管理系统客户端账号（U盘）1个；
6、36V发射机外接锂电池1个、说明书1份、质保卡（保修卡、合格证）1份。
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	电火花检漏仪
	1台
	一、 技术参数：
1、测试电压范围 0～31.5KV
2、适用检测厚度 0.05～10mm
3、高压输出方式 脉冲 
4、测量电压显示 不小于3位数字显示
5、显示分辨率 0.1KV
6、电压精度 ±（0.1kv+3%）
7、漏点计数 最大999
8、报警方式 耳机、峰鸣器报警，光报警
9、关机模式 手动关机、自动关机
10、显示屏 不小于128*64点阵，带背光
11、最大电压下电池连续使用时间 ≥14小时
12、探头线 标准长度接近1.5m
13、接地线 2*5m  黑/黑
14、保险丝 1A
二、标准配置：
主机、高压探棒、探棒连接线、扇形探刷、平刷、连接杆、接地线、充电器、背带、磁性接地柱、ABS包装箱、说明书、合格证、保修卡、保险丝
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	杂散电流检测仪
	1台
	一、技术参数：
（一）、设备参数：
1、检测功能：可以同时检测记录管地电位、交流电压、横/纵地电位梯度等四组数据；
2、检测量程：管地电位：-10V-+10V、电位梯度：-10V-+10V、交流电压：0-200V（Rms）；
3、记录精度：管地电位：0.25%+1mV；电位梯度：0.5%+0.1mV；交流电压：1%+15mV（RMS）；
4、数据显示：LED屏幕实时数据显示；
5、通讯方式：无线蓝牙，高速通信；
6、操作系统：专业数据分析显示及控制软件；
7、记录媒介：通用U盘，不小于16G容量； 
8、采样频率：采样频率不低于40Hz ；
9、电池：锂电池可充电； 
10、记录时间：不小于48 小时数据记录；
11、机壳：ABS工程塑料外壳，防水防震设计； 
12、工作温度：-20℃— 50℃；
（二）、控制器软件技术要求：
1、采集参数设置分为两种：SCL和IPL，可对设备进行采集时长、开始记录时间等方面的设置，观察管道上的信号波形并查看采集数据等操作。
2、仪器采集参数至少包括以下功能：
（1）、可以设置采集数据周期及横纵电位梯度的参比间距值，仪器会根据参比间距自动计算梯度值，在屏幕上显示计算后结果并存储。
（2）、通道查看设置：可以在电位的四个通道选定一个在图像显示界面显示；可设置检测仪器上的信息。
（3）、检测数据显示：查看采集数据的波形。在图像显示界面中，会实时更新显示数据的图像和检测仪器的电池电量。
（4）、图像显示界面要求：管道定位信息：显示管道相关信息，包括埋深和记录时间，并且在图像每更新一屏之后会显示上一屏中的最大值和最小值。（5）罗盘信息：检测过程中SCL设备放置地理方向的角度显示。
（5）、显示调节：调节显示界面，通过单选按钮可以控制背景网格和坐标轴的显示；时间轴控制按钮控制显示界面的曲线显示速率；增益控制调节按钮调整Y轴显示区间的大小。
（三）、杂散电流检测数据分析软件：
1、检测电压、电流数据一体化分析；
2、多通道数据对比分析及计算；
3、多数据曲线相关系数，衰减率等综合计算；
4、曲线形式显示数据，便于观察和分析；
5、与SCL/IPL采集数据无缝连接；
6、支持多种类型数据的EXCEL导出功能；
7、软件须为正版软件，投标文件中须出具生产厂家盖章的软件著作权扫描件
二、配置要求：
测量主机一台、PAD智能控制器一台、电位测量线一套、横纵电位梯度测量线一套、交流电压测量线一套、硫酸铜参比电极四支、杂散电流检测及数据分析软件1套、超级加密狗1个、著作权证书复印件1份、软件说明书1本。
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	土壤电阻率测试仪器
	1台
	一、技术参数：
1、接地电阻(R) 
（1）、测量范围：0.00Ω～30.00kΩ 
（2）、分辨力：不低于0.01Ω 
（3）、精度：±2%rdg±3dgt
2、接地电压 
（1）、测量范围：AC 0.0～600V 
（2）、分辨力：不低于0.1V 精度：±2%rdg±3dgt
3、土壤电阻率(ρ )
（1）、测量范围：0.00Ωm～99.99Ωm 分辨力：0.01Ωm
（2）、测量范围：100.0Ωm～999.9Ωm 分辨力：0.1Ωm
（3）、测量范围：1000Ωm～9999Ωm 分辨力：1Ωm
（4）、测量范围：10.00kΩm～99.99kΩm 分辨力：10Ωm
（5）、测量范围：100.0kΩm～999.9kΩm 分辨力：100Ωm
（6）、测量范围：1000kΩm～9000kΩm 分辨力：1kΩ m
4、测量方法 ：精密4线法、3线法、简易2线法接地电阻测量，土壤电阻率、接地电压测量
（1）、接地电阻：额定电流变极法，测量电流 20mA Max。
（2）、土壤电阻率：四极法(温纳法)。
（2）、对地电压：平均值整流
5、测试频率 128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(AFC)
6、测试电压波形 正弦波 
7、短路测试电流 AC 20mA max 
8、开路测试电压 AC 40V max 
9、数据存储不小于 300 组
10、测试线 红色20m，黑色20m，黄色10m，绿色10m，红色1.6m，黑色1.6m各1条（共6条）
11、辅助接地棒 4 根：不低于φ10mm×250mm
12、USB 接口 具有USB接口，软件监控，存储数据可以上传电脑，保存打印；通讯线1条长≥1.5m
13、报警功能 测量值超过报警设定值时，“嘟--嘟--嘟--”报警提示
14、过载保护 测量接地电阻：C(H)-E、P(S)-ES 各端口间 AC 280V/3 秒
15、干扰测试 自动识别干扰信号，干扰电压高于 5V 时“NOISE”符号指示
16、辅助接地测试 具有辅助接地电阻值测试功能，0.00kΩ～30kΩ(100R+rC<50kΩ ，100R+rP<50kΩ )
17、防护等级 不低于IP65（合上盖子）
18、随机附件 仪表：1件；接地针：4件；测试线：4件；简易测试线：2件；USB通讯线：1根；工具包：1件；专用充电器：1件
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	密间隔管地电位检测仪
	1台
	一、技术参数：
（一）、检测主机：
1、检测功能：通/断电位
2、检测精度：电位梯度：±0.1mV；管地电位：±0.1mV    
3、量程范围：管地电位：-30V ～ +30V；电位梯度：-10V ～ +10V   
4、输入阻抗：不小于20兆欧
5、软    件：专业中文数据分析软件
6、测量原理：密间隔电位测量法
7、通断周期：不小于11个
8、数据显示：彩色LED屏幕
★9、项目文件：不限制文件数量，对应项目独立文件存储
10、外部存储：通用U盘，不小于16G容量
11、同步方式：卫星同步、脉冲信号自动识别同步
12、定位功能：亚米级卫星引擎
13、记录方式：手动/自动，不小于43000组/文件
★14、报警设置：尾线故障报警、电位异常报警
15、输入距离：卫星自动距离计算/背架计距轮计距
16、仪器键盘：数字/字母混合按式键盘
17、电    源：可充电式锂电，工作时间﹥16小时
★18、记录触发：按钮控制（手动）距离/时间触发（自动）
★19、延时(采集)设置：支持100ms、200ms、400ms自动设置、支持1-999ms延时采集手动设置
20、破损点识别：自动识别是否存在破损点及方向
21、探杖类型：CIPS&DCVG一体通用型探杖
22、工作温度：-20℃ ～ +50℃
（二）、外加电流型卫星同步断流器要求：
1、中断电流：不低于50A，可承受最高180A峰值电流；
2、中断电压：最高200V
3、同步能力：10-5秒超高精度同步
4、中断模式：
【模式1】0.45秒通电，0.8秒断电；
【模式2】1.6秒通电，0.9秒断电；
【模式3】0.8秒通电，0.45秒断电；
【模式4】3.0秒通电，2.0秒断电；
【模式5】4.0秒通电，1.0秒断电；
5、电    池：内置可充电锂电池，工作时间≥48小时
6、断流器件：固态继电器
7、使用温度：-20℃至50℃温度范围
（三）、牺牲阳极型卫星同步断流器要求：
1、中断电流：毫安级电流，可承受最高10A峰值电流；
2、同步能力：不少于12通道卫星接收同步
3、电    池：内置可充电锂电池，工作时间≥48小时
4、断流器件：电磁继电器
5、延时通断：0-999分钟用户自主设定
6、使用温度：-20℃至50℃温度范围
（四）、专业中文数据处理软件系统
1、支持静态数据和动态数据的导入/分析，静态数据可以导入静态数据记录仪的检测数据，动态数据可以导入密间隔管地电位检测仪，方便对比分析；
2、能够对大量冗余数据进行筛选，通过比例系数、唯一化半径、有效值区间（最大/最小）及采集时间段选择调整等，自动剔除无用数据；
3、直观显示动态检测数据和静态检测数据的对比分析，相互验证，同时呈现不同通道的数据对比图，消除杂散电流对阴极保护的影响，保证数据真实有效；
4、自动计算检测距离消除卫星信号的累积误差，保护时间比、保护距离比多种算法评价埋地管道阴极保护有效性，确保检测结果准确可靠；
5、支持导出EXCEL/CSV和图片格式结果输出；
6、为保证软件终身免费升级，正版中文软件必须出具软件国家著作权证书。
（五）、密间距静态数据记录仪要求：
1、检测功能：管地电位、试片电位；
2、量程范围：管地电位通道:-20V~+20V；
3、记录精度：不低于1mV(管地电位)      不低于1mV(试片电位)
4、记录媒介：通用U盘，不小于16G容量
5、同步方式：卫星同步，具备5个通断周期
6、电源性能：可充电锂电池
7、工作温度：-20℃~+50℃
8、数据显示：LED 触摸屏
二、配置清单：
检测主机1台、强制电流卫星同步断流器1台、牺牲阳极卫星同步断流器1台、密间距静态数据记录仪1套、专业中文检测数据分析处理软件系统1个、超级加密狗1个、通用按钮探杖手柄2个、探杖2个、探杖连接线2根、一体机充电器1个、卫星天线（2断流器/1个一体机）3个、卫星连线1根、断流器连线2根、断流器充电器1个、背架1套、探杖电极头固定器2个、电极头垫圈2个、木质电极头2个、PTFE密封带1卷、电极罐装瓶1个、硫酸铜结晶1瓶、12.5cm 空线轴4个、设备箱1个、探杖包1个、一体机说明书1本。

	35
	直流电压梯度检测系统
	1台
	一、技术参数
（一）、检测主机：
1、检测功能：通/断电位梯度
2、检测精度：电位梯度：±0.1mV；管地电位：±0.1mV    
3、量程范围：管地电位：-30V ～ +30V；电位梯度：-10V ～ +10V  
4、输入阻抗：不小于20兆欧
5、测量原理：电位梯度法
6、通断周期：不小于11个
7、数据显示：彩色LED屏幕
★8、项目文件：不限制文件数量，对应项目独立文件存储
9、外部存储：通用U盘，不小于16G容量
10、同步方式：卫星同步、脉冲信号自动识别同步
11、定位功能：亚米级卫星引擎
12、记录方式：手动/自动，不小于43000组/文件
13、输入距离：卫星自动距离计算/背架计距轮计距
14、仪器键盘：数字/字母混合按式键盘
★15、破损点识别：自动识别是否存在破损点及方向
★16、记录触发：按钮控制（手动）距离/时间触发（自动）
★17、智能计算：破损严重程度IR%自动计算、腐蚀活性智能分析
18、探杖类型：CIPS&DCVG一体通用型探杖
19、工作温度：-20℃ ～ +50℃
（二）、 外加电流型卫星同步断流器要求：
1、中断电流：不低于50A，可承受最高180A峰值电流；
2、中断电压：最高200V
3、同步能力：10-5秒超高精度同步
4、中断模式：
【模式1】0.45秒通电，0.8秒断电；
【模式2】1.6秒通电，0.9秒断电；
【模式3】0.8秒通电，0.45秒断电；
【模式4】3.0秒通电，2.0秒断电；
【模式5】4.0秒通电，1.0秒断电；
5、电    池：内置可充电锂电池，工作时间≥48小时
6、断流器件：固态继电器
7、使用温度：-20℃至50℃温度范围
（三）、牺牲阳极型卫星同步断流器要求：
1、中断电流：毫安级电流，可承受最高10A峰值电流；
2、同步能力：不少于12通道卫星接收同步
3、电    池：内置可充电锂电池，工作时间≥48小时
4、断流器件：电磁继电器
5、延时通断：0-999分钟用户自主设定
6、使用温度：-20℃至50℃温度范围
二、配置清单：
检测主机1台、强制电流卫星同步断流器1台、牺牲阳极卫星同步断流器3台、通用按钮探杖手柄2个、探杖2个、探杖连接线2根、一体机充电器1个、卫星天线（2断流器/1个一体机）2个、卫星连线1根、断流器连线2根、断流器充电器1个、背架1套、探杖电极头固定器2个、电极头垫圈2个、木质电极头2个、PTFE密封带1卷、电极罐装瓶1个、硫酸铜结晶1瓶、12.5cm 空线轴4个、设备箱1个、探杖包1个、说明书1本。
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	埋地管道泄漏检测仪
	1台
	一、技术参数：
1、探测气体： 适用于天然气、液化石油气；人工煤气及甲烷乙烷类气体
2、灵敏度：在0～1000ppm时，灵敏度1ppm，报警值高于50ppm;在1～100%LEL时，优于1%LEL
3、检测范围：0~1000ppm，1-100%LEL（自动）
4、预热时间：10s
5、响应时间：小于10s
6、音频指示:蜂鸣频率越高表明浓度越高
7、电池：可充电锂电池(或可充电镍氢电池）
8、待机时间：大于8h
9、工作条件：温度-10摄氏度～60摄氏度 相对湿度：小于95%（无结露）
10、环境风速：小于4m/s
11、气体流量：1L/min 
二、配置清单：
主机1台、锂电池（已内置）1个、充电器1个、探杆1个、滤纸1份、针式探头1个、钟式探头1个、说明书1本、用户手册1本
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	安全阀在线调效仪（安全阀在线校验仪）
	1台
	一、技术参数：
1、开启方法：阀瓣微启测弹簧特性法；
2、数据采集模块：电源与采集器为一体，简单方便；
★3、要求测量界面曲线、动态数字、柱状图；
4、要求过载时需有超量程提示音，避免工况不稳，使传感器过量造成损坏；
5、需不小于10.4寸三防数据显示屏作为采集器，需承诺终身免费安装检测软件；
6、校验效果：具有测量过程提示功能，校验数据一致性较高；
7、安全阀在线校验口径压力要求：检测口径范围：6mm～500mm；压力范围：0.2Mpa～50Mpa；
8、检测开启压力测量误差：＜±0.4%；
9、要求采集器重量：≤1kg。
10、框架材质：部分航空铝材，根据安全阀大小配备变径盘。
★11、要求框架模式为三立柱式，承重量需5000kg传感器以下；
12、安装方式要求三立柱框架安装，在空间够用时可以使用三立柱框架式，空间狭小的位置可以串联安装；
★13、提供无螺纹阀杆夹紧装置需使用平头禁锢无螺纹夹紧装置连接无螺纹阀杆，要求阀杆外露0.8-1厘米可连接；
★14、需提供快捷式连接装置，避免多个连接螺母造成校验速度减缓；
15、校验范围要求弹簧式阀杆外露有无螺纹均可校验；
16、手动液压泵要求P-41型可施压70MPa，小巧轻便；
★17、液压油管要求超细防烫防踩液压油管使用轻便；
18、提升力：0-20T。
19、快装接头要求进口1/8的进口超小快装平头不滴油接头。
20、要求传感器配备200Kg、500Kg、2000K、5000Kg。
21、要求压力传感器供货时检验合格；
22、力传感器精度：不低于0.5%F*S；
23、使用环境温度：-35度～65度；
24、使用环境湿度：<80%RH；
25、包装箱：空降箱可以拖拉行走，不用手提，箱子两端带有把手。
26、外包装箱：高性能航空箱，防水、防潮、防雨、防震、防摔；
二、配置：                                                           
1、	三防数据终端：          1台
2、	数据采集模块：	       1个
3、	200kg压力传感器：     	1个
4、	500kg压力传感器：     	1个
5、	2000kg压力传感器：    	1个
7、	5000kg压力传感器：    	1个
8、	液压油缸  含快装接头：	1套
9、	三立柱框架  含变径盘：	1套
10、手动液压泵：  	       1台
11、防烫防踩液压油管：  含（1/8平头不漏油的快装接头）	1套
12、无螺纹夹紧装置 ：      1套
13、传感器信息线：	      1根
14、采集模块数据线：	      1根
15、公英制连接螺母：	     各1套
16、多规格连接系统：       1个
17、中心连杆：	          1根
18、锁紧螺母：	          1个
19、充电器：	           1根
20、内螺纹专用工具：	    1个
21、设备箱：	           1只
22、双肩背包：	       1个
23、合格证：	           1份
24、说明书：	           1份
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	安全阀在线定压仪（安全阀在线校验仪（防爆型））
	1台
	一、技术参数：
1、开启方法：阀瓣微启测弹簧特性法；
2、数据采集模块：电源与采集器为一体，简单方便；
★3、要求测量界面曲线、动态数字、柱状图； 
4、要求过载时需有超量程提示音，避免工况不稳，使传感器过量造成损坏；
5、需不小于10.4寸三防数据显示屏作为采集器；
6、校验效果：具有测量过程提示功能，校验数据一致性较高；
7、安全阀在线校验口径压力要求：检测口径范围：6mm ～500mm；压力范围：0.2Mpa ～50Mpa；
8、检测开启压力测量误差：＜±0.5%；
9、要求采集器重量：≤1kg。
10、框架材质：航空防爆铝材，根据安全阀大小配备变径盘。
★11、要求框架模式为三立柱式，承重量需5000kg传感器以下；
12、安装方式要求三立柱框架安装，在空间够用时可以使用三立柱框架式，空间狭小的位置可以串联安装；
★13、提供无螺纹阀杆夹紧装置需使用平头禁锢无螺纹夹紧装置连接无螺纹阀杆，要求阀杆外露0.8-1厘米可连接；
★14、需提供快捷式连接装置，避免多个连接螺母造成校验速度减缓；
15、校验范围要求弹簧式阀杆外露有无螺纹均可校验；
16、手动液压泵要求P-41型可施压70MPa，小巧轻便；
★17、液压油管要求超细防烫防踩液压油管使用轻便；
18、提升力：0-20T。
19、快装接头要求进口1/8的进口超小快装平头不滴油接头。
20、要求传感器配备200Kg、500Kg、2000K、5000Kg。
21、要求压力传感器供货时检验合格；
22、力传感器精度：不低于0.5%F*S；
23、使用环境温度：-35度～65度；
24、使用环境湿度：<80%RH；
25、包装箱：空降箱可以拖拉行走，不用手提，箱子两端带有把手。
26、外包装箱：高性能航空箱，防水、防潮、防雨、防震、防摔；
二、配置：                                                            
1、防爆三防数据终端：       1台
2、	数据采集模块：	        1个
3、	200kg压力传感器：     	1个
4、	500kg压力传感器：     	1个
5、	2000kg压力传感器：    	1个
7、	5000kg压力传感器：    	1个
8、	液压油缸  含快装接头：	1套
9、	三立柱框架  含变径盘：	1套
10、手动液压泵：  	       1台
11、防烫防踩液压油管：  含（1/8平头不漏油的快装接头）	1套
12、无螺纹夹紧装置 ：     	1套
13、传感器信息线：	      1根
14、采集模块数据线：	      1根
15、公英制连接螺母：	     各1套
16、多规格连接系统：       1个
17、中心连杆：	         1	根
18、锁紧螺母：	         1	个
19、充电器：	            1	根
20、内螺纹专用工具：	     1个
21、设备箱：	            1	只
22、双肩背包：	         1	个
23、合格证：	            1	份
24、说明书：	            1	份
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	埋地管道探测定位仪
	1台
	一、技术参数：
（一）、发射机参数
1、最大输出功率：10W；
2、最大输出电压：50VRMS；
3、最大输出电流：1ARMS（直连）；
4、感应场强度：10%、20%、40%、80%、100%五档可调；
5、显示信息：菜单、电池电量、操作模式（感应、直连、夹钳）、待机图标、输出电平指示器（5档）、A字架频率、电压报警、功率报警、音量、无线（4G或蓝牙）通讯、频率、输出电流、输出功率、回路阻抗；
6、MAX功率调节：10分钟、20分钟、永久；
7、电源输入：支持内置锂电池或1号碱性电池供电； 
8、续航时间：10w输出满足8小时工作时长；
9、频率：128Hz、320Hz、640Hz、4KHz、8KHz、32.8KHz、65KHz、13KHz、200KHz；
10、CD频率：320Hz/640Hz；
11、故障查找频率：640FF、8KFF；
12、报警：功率报警、电压报警；
13、远程控制功能；支持远程控制开关、频率调节和输出调节。
（二）、接收机参数
1、屏幕：不低于480*272像素，抗强光16位像素LCD高清彩屏；
2、探测界面：不少于信号强度数值、信号强度条形图、导向罗盘、左右箭头、埋深值、电流值、dB值、频率值、定位模式、磁靴状态、A字架状态、蓝牙状态、喇叭音量、电量；
3、测量精度：不低于定位及测深≤±2.5%测量值；电流测量≤±2.5%测量值；缺陷点定位≤±5cm；
4、工作频率范围：不少于128Hz、320Hz、640Hz、4KHz、8KHz、32.8KHz、65KHz、13KHz、200KHz；
5、测深范围：不低于0~30m；
6、防护等级：不低于IP65防护；
7、数据存储：不少于2万个数据行，记录包括序号/频率/定位电流/超低频电流/深度/A字架dB值；
8、电源：可拆卸充电锂电池，续航≥24h，备用干电池盒供电。
9、操作界面：最少包含中文操作界面
（三）、无线A字架参数：
1、工作频率：不少于4+8Hz；
2、定位精度：不低于+5cm；
3、信号量程：不低于120dB；
4、内部电源：不低于8.4V3Ah可充锂电；
5、续航时间：100小时；
★6、屏幕类型：不少于单色高清段码屏，实时显示箭头和dB值；
7、材质：不低于ABS+铝合金框架
8、重量尺寸：不高于1.9kg/L645mm*W80mm*H800mm
9、防护标准：不低于IP65防护等级；
10、工作温度：不低于-20℃~50℃
二、配置清单：
发射机（锂电型）1台、接收机（锂电型）1台、无线A字架1台、充电器3个、数据线1条、数据下载软件（U盘）1套、仪器包1个、质保卡1份、说明书1本。
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	X射线探伤机
	2台
	一、主要技术参数：
1、X射线管电压：170-350 kV（定向陶瓷管）
2、X射线管电流：≥5 mA
3、焦点尺寸：不小于2.0×2.0mm
4、辐射角度：40°+5°
5、曝光时间设定：6秒-5.0分钟
6、延时启动范围：0-9.9分钟
7、最大穿透 Q235 钢（5分钟曝光，焦距：600mm，D≥1.5）：60 mm
8、管电压稳定度：优于±2%
9、管电流稳定度：优于±2%
10、输入电源：220V±10%；AC 50Hz, 容量≥2.5kVA
11、具有超限停机保护报警功能（电压、电流、温度）
12、具有自动训机功能
13、具有强制休息功能
14、控制箱：数码管显示、面膜键、强制风冷、具有防尘功能
15、数码管与 LED 灯相结合，可显示控制器状态信息（待命状态、训机状态、开高压状态、休息状态、报警保护状态）、工况数据（工作电压、曝光时间）
16、具有报警指示功能
17、具有语音提示功能
18、钥匙开关
19、铅门联锁
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